福建省政府采购

货物和服务项目

公开招标文件

项目名称：福建省立医院国家紧急救援队设备采购项目货物类采购项目

备案编号：K-SLH-GK-201811-B3599-IDN

招标编号：[3500]HTZB[GK]2018075

采购人： 福建省立医院

代理机构：福州华腾招标有限公司

2018年11月

第一章   投标邀请

福州华腾招标有限公司采用公开招标方式组织福建省立医院国家紧急救援队设备采购项目货物类采购项目（以下简称：“本项目”）的政府采购活动，现邀请供应商参加投标。

1、备案编号：K-SLH-GK-201811-B3599-IDN。

2、招标编号：[3500]HTZB[GK]2018075。

3、预算金额、最高限价：详见《采购标的一览表》。
  4、招标内容及要求：详见《采购标的一览表》及招标文件第五章。

5、需要落实的政府采购政策：（1）进口产品：适用于合同包3。（2）节能产品：适用于合同包1、2、3、4、5，按照本项目首次发布正式招标公告所执行的节能清单或最新一期节能清单执行。（3）环境标志产品：适用于合同包1、2、3、4、5，按照本项目首次发布正式招标公告所执行的环境标志清单或最新一期环境标志清单执行。（4）信息安全产品：无。（5）小型、微型企业：适用于合同包1、2、3、4、5。（6）监狱企业：适用于合同包1、2、3、4、5。（7）促进残疾人就业 ：适用于合同包1、2、3、4、5。（8）信用记录：适用于合同包1、2、3、4、5，按照下列规定执行： A、投标人应在招标公告发布后、投标截止时间前分别通过“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）查询并打印相应的信用记录（以下简称：“投标人提供的查询结果”），投标人提供的查询结果应为其通过上述网站获取的信用信息查询结果原始页面的打印件（或截图）。 B、查询结果的审查： ①由资格审查小组通过上述网站查询并打印投标人信用记录（以下简称：“资格审查小组的查询结果”）。 ②投标人提供的查询结果与资格审查小组的查询结果不一致的，以资格审查小组的查询结果为准。 ③因上述网站原因导致资格审查小组无法查询投标人信用记录的（资格审查小组应将通过上述网站查询投标人信用记录时的原始页面打印后随采购文件一并存档），以投标人提供的查询结果为准。 ④查询结果存在投标人应被拒绝参与政府采购活动相关信息的，其资格审查不合格。（9）其他政策：无

6、投标人的资格要求

6.1法定条件：符合政府采购法第二十二条第一款规定的条件。

6.2特定条件：
包：1

| 明细 | 描述 |
| --- | --- |
| 招标文件规定的其他资格证明文件（若有） | 投标人所投产品品目号1-4炊事餐饮装备中的2食品冷藏箱、1-6环境条件装备中的3帐篷空调、4移动空调、5电风扇 为政府采购强制性认证、节能要求的产品，须提供3C认证证书复印件、最新一期产品节能减排清单有效的证明文件，否则投标无效。 |
| 资质证明材料 | 所投货物若属于医疗器械管理范畴，按照国家《医疗器械监督管理条例》，应符合以下标准：①投标人为制造商的，须提供《医疗器械生产企业许可证》（进口产品除外）；投标人为经销商的，投标货物若属于三类医疗器械，须提供《医疗器械经营企业许可证》，投标货物若属于二类医疗器械，也可提供《二类医疗器械的经营备案凭证》，投标货物若属于一类医疗器械，则无须提供此项；②投标货物属于《医疗器械监督管理条例》规定的第一类医疗器械产品应提供《第一类医疗器械备案凭证》，属于第二类、第三类医疗器械产品应取得《医疗器械注册证》(如有注册登记表应提供)。 |

包：2

| 明细 | 描述 |
| --- | --- |
| 资质证明材料 | 所投货物若属于医疗器械管理范畴，按照国家《医疗器械监督管理条例》，应符合以下标准：①投标人为制造商的，须提供《医疗器械生产企业许可证》（进口产品除外）；投标人为经销商的，投标货物若属于三类医疗器械，须提供《医疗器械经营企业许可证》，投标货物若属于二类医疗器械，也可提供《二类医疗器械的经营备案凭证》，投标货物若属于一类医疗器械，则无须提供此项；②投标货物属于《医疗器械监督管理条例》规定的第一类医疗器械产品应提供《第一类医疗器械备案凭证》，属于第二类、第三类医疗器械产品应取得《医疗器械注册证》(如有注册登记表应提供)。 |

包：3

| 明细 | 描述 |
| --- | --- |
| 资质证明材料 | 所投货物若属于医疗器械管理范畴，按照国家《医疗器械监督管理条例》，应符合以下标准：①投标人为制造商的，须提供《医疗器械生产企业许可证》（进口产品除外）；投标人为经销商的，投标货物若属于三类医疗器械，须提供《医疗器械经营企业许可证》，投标货物若属于二类医疗器械，也可提供《二类医疗器械的经营备案凭证》，投标货物若属于一类医疗器械，则无须提供此项；②投标货物属于《医疗器械监督管理条例》规定的第一类医疗器械产品应提供《第一类医疗器械备案凭证》，属于第二类、第三类医疗器械产品应取得《医疗器械注册证》(如有注册登记表应提供)。 |

包：4

| 明细 | 描述 |
| --- | --- |
| 资质证明材料 | 所投货物若属于医疗器械管理范畴，按照国家《医疗器械监督管理条例》，应符合以下标准：①投标人为制造商的，须提供《医疗器械生产企业许可证》（进口产品除外）；投标人为经销商的，投标货物若属于三类医疗器械，须提供《医疗器械经营企业许可证》，投标货物若属于二类医疗器械，也可提供《二类医疗器械的经营备案凭证》，投标货物若属于一类医疗器械，则无须提供此项；②投标货物属于《医疗器械监督管理条例》规定的第一类医疗器械产品应提供《第一类医疗器械备案凭证》，属于第二类、第三类医疗器械产品应取得《医疗器械注册证》(如有注册登记表应提供)。 |
| 招标文件规定的其他资格证明文件（若有） | 投标人所投产品CPR中央管理系统硬件部分的台式机和液晶显示器、移动考评仪为政府采购强制性认证、节能要求的产品，须提供3C认证证书复印件、最新一期产品节能减排清单有效的证明文件，否则投标无效。 |

包：5

| 明细 | 描述 |
| --- | --- |
| 资质证明材料 | 所投货物若属于医疗器械管理范畴，按照国家《医疗器械监督管理条例》，应符合以下标准：①投标人为制造商的，须提供《医疗器械生产企业许可证》（进口产品除外）；投标人为经销商的，投标货物若属于三类医疗器械，须提供《医疗器械经营企业许可证》，投标货物若属于二类医疗器械，也可提供《二类医疗器械的经营备案凭证》，投标货物若属于一类医疗器械，则无须提供此项；②投标货物属于《医疗器械监督管理条例》规定的第一类医疗器械产品应提供《第一类医疗器械备案凭证》，属于第二类、第三类医疗器械产品应取得《医疗器械注册证》(如有注册登记表应提供)。 |

6.3是否接受联合体投标：不接受。

※根据上述资格要求，投标文件中应提交的“投标人的资格及资信证明文件”详见招标文件第四章。

7、报名

7.1报名期限：详见招标公告或更正公告（若有），若不一致，以更正公告（若有）为准。

7.2报名期限内，供应商应通过福建省政府采购网上公开信息系统的注册会员账号（免费注册）对本项目进行报名(请根据项目所在地，登录对应的福建省政府采购网上公开信息系统报名(即省本级网址/地市分网))，否则投标将被拒绝。

8、招标文件的获取

8.1招标文件提供期限：详见招标公告或更正公告（若有），若不一致，以更正公告（若有）为准。

8.2获取地点及方式：报名后，通过福建省政府采购网上公开信息系统以下载方式获取。

8.3、招标文件售价：0元。

9、投标截止

9.1投标截止时间：详见招标公告或更正公告（若有），若不一致，以更正公告（若有）为准。

9.2投标人应在投标截止时间前按照福建省政府采购网上公开信息系统设定的操作流程将电子投标文件上传至福建省政府采购网上公开信息系统，同时将投标人的CA证书连同密封的纸质投标文件送达招标文件第一章第10条载明的地点，否则投标将被拒绝。

10、开标时间及地点：详见招标公告或更正公告（若有），若不一致，以更正公告（若有）为准。

11、公告期限

11.1招标公告的公告期限：自财政部和福建省财政厅指定的政府采购信息发布媒体最先发布公告之日起5个工作日。

11.2招标文件公告期限：招标文件随同招标公告一并发布，其公告期限与本章第11.1条载明的期限保持一致。

12、采购人：福建省立医院

地址：福建省福州市鼓楼区东街134号

联系方法：059188216078

13、代理机构：福州华腾招标有限公司

地址：福州市鼓楼区东大路36号花开富贵1#楼A座23层18H室

联系方法：0591-83300142-8003

附1：账户信息

投标保证金账户

开户名称：福州华腾招标有限公司

开户银行：供应商在福建省政府采购网上公开信息系统报名后，根据其提示自行选择要缴交的投标保证金托管银行。

银行账号：福建省政府采购网上公开信息系统根据供应商选择的投标保证金托管银行，以合同包为单位，自动生成供应商所投合同包的缴交银行账号（即多个合同包将对应生成多个缴交账号）。供应商应按照所投合同包的投标保证金要求，缴交相应的投标保证金。

特别提示

1、投标人应认真核对账户信息，将投标保证金汇入以上账户，并自行承担因汇错投标保证金而产生的一切后果。 2、投标人在转账或电汇的凭证上应按照以下格式注明，以便核对：“（招标编号：***、合同包：***）的投标保证金”。

附2：采购标的一览表

金额单位：人民币元

| 合同包 | 品目号 | 采购标的 | 允许进口 | 数量 | 品目号预算 | 合同包预算 | 投标保证金 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1-1; 医疗车; 否; 1（套）; 1,200,000.0000. 1-2; 医疗救治装备; 否; 1（套）; 212,000.0000. 1-3; 快速检测装备; 否; 1（套）; 60,000.0000. 1-4; 炊事餐饮装备; 否; 1（套）; 242,000.0000. 1-5; 净水储水装备; 否; 1（套）; 180,000.0000. 1-6; 环境条件装备; 否; 1（套）; 834,000.0000. 1-7; 营具睡具装备; 否; 1（套）; 271,000.0000. 1-8; 垃圾处理装置; 否; 1（套）; 33,000.0000. 1-9; 包装和装卸装备; 否; 1（套）; 184,000.0000. 1-10; 箱组集成; 否; 1（套）; 501,000.0000. 1-11; 个人携行装备; 否; 1（批）; 1,275,000.0000. 1-12; 折叠药品柜; 否; 2（套）; 8,000.0000. | 5000000 | 100000 |
| 2 | 2-1; 制氧系统; 否; 1（套）; 380,000.0000. 2-2; 制氧系统; 否; 1（套）; 200,000.0000. | 580000 | 11600 |
| 3 | 3-1; 呼吸机; 是; 2（套）; 560,000.0000. | 560000 | 11200 |
| 4 | 4-1; 培训考核系统; 否; 2（套）; 560,000.0000. | 560000 | 11200 |
| 5 | 5-1; 多通道输注工作站; 否; 4（套）; 320,000.0000. | 320000 | 6400 |

第二章   投标人须知前附表（表1、2）

表1

| 特别提示：本表与招标文件对应章节的内容若不一致，以本表为准。 |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项号 | 招标文件 （第三章） | 编列内容 |
| 1 | 6.1 | 是否组织现场考察或召开开标前答疑会：否。 |
| 2 | 10.4 | 投标文件的份数： （1）纸质投标文件： ①资格及资信证明部分的正本1份、副本5份，报价部分的正本1份、副本5份，技术商务部分的正本1份、副本5份。 ②可读介质（光盘或U盘）1份：投标人应将其上传至福建省政府采购网上公开信息系统的电子投标文件在该可读介质中另存1份。 （2）电子投标文件：详见表2《关于电子招标投标活动的专门规定》。 |
| 3 | 10.5-（2）-③ | 允许散装或活页装订的内容或材料： （1）投标文件的补充、修改或撤回； （2）其他内容或材料：/ |
| 4 | 10.7-（1） | 是否允许中标人将本项目的非主体、非关键性工作进行分包： 不允许。 |
| 5 | 10.8-（1） | 投标有效期：投标截止时间起90个日历日。 |
| 6 | 10.10-（2） | 密封及其标记的具体形式： （1）全部纸质投标文件（包括正本、副本及可读介质）均应密封，否则投标将被拒绝。 （2）密封的外包装应至少标记“项目名称、招标编号、所投合同包、投标人的全称”等内容，否则造成投标文件误投、遗漏或提前拆封的，福州华腾招标有限公司不承担责任。 （3）其他：投标人可将资格及资信证明部分正本、资格及资信证明部分副本、报价部分正本、报价部分副本、技术商务部分正本、技术商务部分副本（技术商务部分中不得出现与报价有关的内容）、电子投标文件可读介质（光盘或U盘）不少于七袋分开装袋密封递交，并在密封袋上标记招标编号、投标人名称、项目名称及“正本”或“副本”字样。投标文件未密封将导致投标被拒绝。 |
| 7 | 12.1 | 本项目推荐合同包1中标候选人数为1家，合同包2中标候选人数为1家，合同包3中标候选人数为1家，合同包4中标候选人数为1家，合同包5中标候选人数为1家。 |
| 8 | 12.2 | 本项目中标人的确定（以合同包为单位）： （1）采购人应在政府采购招投标管理办法规定的时限内确定中标人。 （2）若出现中标候选人并列情形，则按照下列方式确定中 标人： ①招标文件规定的方式：若有相同的最高得分，则其中投标总价低的投标人将被排序在前；若有相同的最高得分且投标报价相同的，则按技术部分得分从高到低顺序进行排列，技术部分得分最高的投标人将被排序在前。 ②若本款第①点规定方式为“无”，则按照下列方式确定：无。。 ③若本款第①、②点规定方式均为“无”，则按照下列方式确定：随机抽取。 （3）本项目确定的中标人家数： ①本项目确定合同包1中标人数为1家，合同包2中标人数为1家，合同包3中标人数为1家，合同包4中标人数为1家，合同包5中标人数为1家； ②若出现中标候选人符合法定家数但不足本款第①点规定中标人家数情形，则按照中标候选人的实际家数确定中标人。 |
| 9 | 15.1-（2） | 质疑函原件应采用下列方式提交：书面形式。 |
| 10 | 15.4 | 招标文件的质疑 （1）潜在投标人可在质疑时效期间内对招标文件以书面形式提出质疑。 （2）质疑时效期间： ①在招标文件公告期限内：自招标文件首次下载之日起7个工作日内向福州华腾招标有限公司提出，招标文件公告期限、首次下载之日均以福建省政府采购网上公开信息系统记载的为准。 ②在招标文件公告期限截止后至招标文件提供期限届满前的期间内：自招标文件公告期限届满之日起7个工作日内向福州华腾招标有限公司提出，招标文件公告期限、招标文件提供期限均以福建省政府采购网上公开信息系统记载的为准。 ※除上述规定外，对招标文件提出的质疑还应符合招标文件第三章第15.1条的有关规定。 |
| 11 | 16.1 | 监督管理部门：福建省财政厅（仅限依法进行政府采购的货物或服务类项目）。 |
| 12 | 18.1 | 财政部和福建省财政厅指定的政府采购信息发布媒体（以下简称：“指定媒体”）： （1）中国政府采购网，网址www.ccgp.gov.cn。 （2）中国政府采购网福建分网（福建省政府采购网），网址cz.fjzfcg.gov.cn。 ※除招标文件第一章第11.1条规定情形外，若出现上述指定媒体信息不一致情形，应以中国政府采购网福建分网（福建省政府采购网）发布的为准。 |
| 13 | 19 | 其他事项： (1)本项目代理服务费由中标人支付。 (2)其他：（一）中标人应按照以下规定，向招标代理机构交纳代理服务费： (1)以中标价为计算基数。 (2)代理服务费收费标准：按照国家计委《关于印发<招标代理服务收费管理暂行办法>的通知》(计价格[2002]1980号)规定基数为准，中标金额在100万元以下按1.5%收取，中标金额在100-500万元按1.1%收取。 (3)代理服务费的交纳方式：代理服务费由中标人在代理机构发布中标公告后5个工作日内支付中标服务费，代理服务费以银行转账、电汇、汇票或现金等付款方式。 （二）节能产品、环境标志产品： 投标人在投标时必须对属于节能、减排、环境标志产品单独在加分表中填写，并提供产品的证明资料复印件加盖投标人公章。未单独分项报价或未提供产品的证明资料的不给予加分。投标产品属于节能、减排、环境标志清单内产品的，可享受相关的鼓励优惠政策；评审委员会审查此项响应性只根据投标文件本身的内容，而不寻求其他的外部证据。 （三）无效标及废标条款： 1、招标文件第三章投标人须知第9项、第10.5项、第10.6项、第10.8项、第10.9项、第10.12项。 2、招标文件第四章资格审查与评标第1.4项、第6.2项、第6.3项、第6.4项、第6.7项、第6.9项、第6.10项、第8.3项、第8.4项。 |
| 备注 |  | 后有表2，请勿遗漏。 |

表2

| 关于电子招标投标活动的专门规定 |  |
| --- | --- |
| 序号 | 编列内容 |
| 1 | （1）招标文件中除下述第（2）、（3）款所述内容外的其他内容及规定适用本项目的电子招标投标活动。 （2）将招标文件无的内容修正为下列内容：无后适用本项目的电子招标投标活动。 （3）将下列内容增列为招标文件的组成部分（以下简称：“增列内容”）适用本项目的电子招标投标活动，若增列内容与招标文件其他章节内容有冲突，应以增列内容为准： ①电子招标投标活动的具体操作流程以福建省政府采购网上公开信息系统设定的为准。 ②关于投标文件： a.投标人应按照福建省政府采购网上公开信息系统设定的评审节点编制电子投标文件，否则资格审查小组、评标委员会将按照不利于投标人的内容进行认定。 b.投标人应在投标截止时间前按照福建省政府采购网上公开信息系统设定的操作流程将电子投标文件1份上传至福建省政府采购网上公开信息系统，电子投标文件应与纸质投标文件保持一致，并以电子投标文件为准。电子投标文件的分项报价一览表、纸质投标文件的分项报价一览表、投标客户端的分项报价一览表应保持一致，并以投标客户端的分项报价一览表为准。 c.若出现福建省政府采购网上公开信息系统设定的意外情形（如：系统故障等），经本项目监督管理部门同意使用纸质投标文件的，应以纸质投标文件为准。 ③关于证明材料或资料： a.除《检察机关行贿犯罪档案查询结果告知函》外，招标文件要求原件的，投标人在电子投标文件中可提供复印件（含扫描件），但在纸质投标文件正本中应提供原件（资格审查小组、评标委员会将核对纸质投标文件正本，未提供原件的证明材料或资料将导致投标无效）；招标文件要求复印件的，投标人在纸质投标文件中提供原件、复印件（含扫描件）皆可；招标文件对原件、复印件未作要求的，投标人在纸质投标文件中提供原件、复印件（含扫描件）皆可。 b.除《检察机关行贿犯罪档案查询结果告知函》外，若投标人提供注明“复印件无效”的证明材料或资料，其纸质投标文件正本中应提供原件（资格审查小组、评标委员会将核对纸质投标文件正本，未提供原件的证明材料或资料将导致投标无效）。 c.《检察机关行贿犯罪档案查询结果告知函》 c1投标人在电子投标文件中可提供复印件（含扫描件）、符合招标文件第七章规定的打印件（或截图），在纸质投标文件正本中提供原件、复印件（含扫描件）、符合招标文件第七章规定的打印件（或截图）皆可。 c2《检察机关行贿犯罪档案查询结果告知函》应在有效期内且内容完整、清晰、整洁，否则投标无效。 c3有效期内的《检察机关行贿犯罪档案查询结果告知函》复印件（含扫描件）及符合招标文件第七章规定的打印件（或截图），无论内容中是否注明“复印件无效”，均视同有效。 ④关于“全称”、“投标人代表签字”及“加盖单位公章”： a.在电子投标文件中，涉及“全称”和“投标人代表签字”的内容可使用打字录入方式完成。 b.在电子投标文件中，涉及“加盖单位公章”的内容应使用投标人的CA证书完成，否则投标无效。 c.在电子投标文件中，若投标人按照本增列内容第④点第b项规定加盖其单位公章，则出现无全称、或投标人代表未签字等情形，不视为投标无效。 ⑤关于投标人的CA证书： a.投标人的CA证书应在投标截止时间前连同密封的纸质投标文件送达招标文件第一章第10条载明的地点，否则投标将被拒绝。 b.投标人的CA证书可采用信封（包括但不限于：信封、档案袋、文件袋等）作为外包装进行单独包装。外包装密封、不密封皆可。 c.投标人的CA证书或外包装应标记“项目名称、招标编号、投标人的全称”等内容，以方便识别、使用。 d.投标人的CA证书应能正常、有效使用，否则产生不利后果由投标人承担责任。 ⑥关于投标截止时间过后 a.被福建省政府采购网上公开信息系统判定为投标保证金未提交（即未于投标截止时间前到达招标文件载明的投标保证金账户）的投标人，投标将被拒绝。 b.有下列情形之一的，视为投标人串通投标，其投标无效： b1不同投标人的电子投标文件被福建省政府采购网上公开信息系统判定为具有相同内部识别码； b2不同投标人的投标保证金被福建省政府采购网上公开信息系统判定为从同一单位或个人的账户转出； b3投标人的投标保证金被福建省政府采购网上公开信息系统判定为同一合同项下有其他投标人提交的投标保证金 b4不同投标人被福建省政府采购网上公开信息系统判定为串通投标的其他情形。 ⑦接受联合体投标且投标人为联合体的，投标人应由“联合体牵头方”完成福建省政府采购网上公开信息系统设定的具体操作流程（包括但不限于：报名、提交投标保证金、编制电子投标文件等）。 ⑧其他：无。 |

第三章   投标人须知

一、总则

1、适用范围

1.1适用于招标文件载明项目的政府采购活动（以下简称：“本次采购活动”）。

2、定义

2.1“采购标的”指招标文件载明的需要采购的货物或服务。

2.2“潜在投标人”指按照招标文件第一章第7条规定进行报名且有意向参加本项目投标的供应商。

2.3“投标人”指按照招标文件第一章第7条规定进行报名并参加本项目投标的供应商。

2.4“单位负责人”指单位法定代表人或法律、法规规定代表单位行使职权的主要负责人。

2.5“投标人代表”指投标人的单位负责人或“单位负责人授权书”中载明的接受授权方。

二、投标人

3、合格投标人

3.1一般规定

（1）投标人应遵守政府采购法及实施条例、政府采购招投标管理办法、政府采购质疑和投诉办法及财政部、福建省财政厅有关政府采购文件的规定，同时还应遵守有关法律、法规和规章的强制性规定。

（2）投标人的资格要求：详见招标文件第一章。

3.2若本项目接受联合体投标且投标人为联合体，则联合体各方应遵守本章第3.1条规定，同时还应遵守下列规定：

（1）联合体各方应提交联合体协议，联合体协议应符合招标文件规定。

（2）联合体各方不得再单独参加或与其他供应商另外组成联合体参加同一合同项下的投标。

（3）联合体各方应共同与采购人签订政府采购合同，就政府采购合同约定的事项对采购人承担连带责任。

4、投标费用

4.1除招标文件另有规定外，投标人应自行承担其参加本项目投标所涉及的一切费用。

三、招标

5、招标文件

5.1招标文件由下述部分组成：

（1）投标邀请

（2）投标人须知前附表（表1、2）

（3）投标人须知

（4）资格审查与评标

（5）招标内容及要求

（6）政府采购合同（参考文本）

（7）投标文件格式

（8）按照招标文件规定作为招标文件组成部分的其他内容（若有）

5.2招标文件的澄清或修改

（1）福州华腾招标有限公司可对已发出的招标文件进行必要的澄清或修改，但不得对招标文件载明的采购标的和投标人的资格要求进行改变。

（2）除本章第5.2条第（3）款规定情形外，澄清或修改的内容可能影响投标文件编制的，福州华腾招标有限公司将在投标截止时间至少15个日历日前，在招标文件载明的指定媒体以更正公告的形式发布澄清或修改的内容。不足15个日历日的，福州华腾招标有限公司将顺延投标截止时间及开标时间，福州华腾招标有限公司和投标人受原投标截止时间及开标时间制约的所有权利和义务均延长至新的投标截止时间及开标时间。

（3）澄清或修改的内容可能改变招标文件载明的采购标的和投标人的资格要求的，本次采购活动结束，福州华腾招标有限公司将依法组织后续采购活动（包括但不限于：重新招标、采用其他方式采购等）。

6、现场考察或开标前答疑会

6.1是否组织现场考察或召开开标前答疑会：详见招标文件第二章。

7、更正公告

7.1若福州华腾招标有限公司发布更正公告，则更正公告及其所发布的内容或信息（包括但不限于：招标文件的澄清或修改、现场考察或答疑会的有关事宜等）作为招标文件组成部分，对投标人具有约束力。

7.2更正公告作为福州华腾招标有限公司通知所有潜在投标人的书面形式。

8、终止公告

8.1若出现因重大变故导致采购任务取消情形，福州华腾招标有限公司可终止招标并发布终止公告。

8.2终止公告作为福州华腾招标有限公司通知所有潜在投标人的书面形式。

四、投标

9、投标

9.1投标人可对招标文件载明的全部或部分合同包进行投标。

9.2投标人应对同一个合同包内的所有内容进行完整投标，否则投标无效。

9.3投标人代表只能接受一个投标人的授权参加投标，否则投标无效。

9.4单位负责人为同一人或存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得同时参加同一合同项下的投标，否则投标无效。

9.5为本项目提供整体设计、规范编制或项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得参加本项目除整体设计、规范编制和项目管理、监理、检测等服务外的采购活动，否则投标无效。

9.6列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合政府采购法第二十二条规定条件的供应商，不得参加投标，否则投标无效。

9.7有下列情形之一的，视为投标人串通投标，其投标无效：

（1）不同投标人的投标文件由同一单位或个人编制；

（2）不同投标人委托同一单位或个人办理投标事宜；

（3）不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或联系人员为同一人；

（4）不同投标人的投标文件异常一致或投标报价呈规律性差异；

（5）不同投标人的投标文件相互混装；

（6）不同投标人的投标保证金从同一单位或个人的账户转出；

（7）有关法律、法规和规章及招标文件规定的其他串通投标情形。

10、投标文件

10.1投标文件的编制

（1）投标人应先仔细阅读招标文件的全部内容后，再进行投标文件的编制。

（2）投标文件应按照本章第10.2条规定编制其组成部分。

（3）投标文件应满足招标文件提出的实质性要求和条件，并保证其所提交的全部资料是不可割离且真实、有效、准确、完整和不具有任何误导性的，否则造成不利后果由投标人承担责任。

10.2投标文件由下述部分组成：

（1）资格及资信证明部分

①投标函

②投标人的资格及资信证明文件

③投标保证金

（2）报价部分

①开标一览表

②投标分项报价表

③招标文件规定的价格扣除证明材料（若有）

④招标文件规定的加分证明材料（若有）

（3）技术商务部分

①标的说明一览表

②技术和服务要求响应表

③商务条件响应表

④投标人提交的其他资料（若有）

⑤招标文件规定作为投标文件组成部分的其他内容（若有）

10.3投标文件的语言

（1）除招标文件另有规定外，投标文件应使用中文文本，若有不同文本，以中文文本为准。

（2）投标文件提供的全部资料中，若原件属于非中文描述，应提供具有翻译资质的机构翻译的中文译本。前述翻译机构应为中国翻译协会成员单位，翻译的中文译本应由翻译人员签名并加盖翻译机构公章，同时提供翻译人员翻译资格证书。中文译本、翻译机构的成员单位证书及翻译人员的资格证书可为复印件。

10.4投标文件的份数：详见招标文件第二章。

10.5投标文件的格式

（1）除招标文件另有规定外，投标文件应使用招标文件第七章规定的格式。

（2）除招标文件另有规定外，投标文件的正本和全部副本均应使用不能擦去的墨料或墨水打印、书写或复印，其中：

①正本应用A4幅面纸张打印装订，编制封面（封面标明“正本”字样）、索引、页码，并用胶装装订成册。

②副本应用A4幅面纸张打印装订，编制封面（封面标明“副本”字样）、索引、页码，并用胶装装订成册；副本可用正本的完整复印件，并与正本保持一致（若不一致，以正本为准）。

③允许散装或活页装订的内容或材料：详见招标文件第二章。

※除本章第10.5条第（2）款第③点规定情形外，投标文件散装或活页装订将导致投标无效。

（3）除招标文件另有规定外，投标文件应使用人民币作为计量货币。

（4）除招标文件另有规定外，签署、盖章应遵守下列规定：

①投标文件应由投标人代表签字并加盖投标人的单位公章。若投标人代表为单位负责人授权的委托代理人，应提供“单位负责人授权书”。

②投标文件应没有涂改或行间插字，除非这些改动是根据福州华腾招标有限公司的指示进行的，或是为改正投标人造成的应修改的错误而进行的。若有前述改动，应按照下列规定之一对改动处进行处理：

a.投标人代表签字确认；

b.加盖投标人的单位公章或校正章。

10.6投标报价

（1）投标报价超出最高限价将导致投标无效。

（2）最高限价由采购人根据价格测算情况，在预算金额的额度内合理设定。最高限价不得超出预算金额。

（3）除招标文件另有规定外，投标文件不能出现任何选择性的投标报价，即每一个合同包和品目号的采购标的都只能有一个投标报价。任何选择性的投标报价将导致投标无效。

10.7分包

（1）是否允许中标人将本项目的非主体、非关键性工作进行分包：详见招标文件第二章。

（2）若允许中标人将本项目的非主体、非关键性工作进行分包且投标人拟在中标后进行分包，则投标人应在投标文件中载明分包承担主体，分包承担主体应具备相应资质条件（若有）且不得再次分包。

（3）招标文件允许中标人将非主体、非关键性工作进行分包的项目，有下列情形之一的，中标人不得分包：

①投标文件中未载明分包承担主体；

②投标文件载明的分包承担主体不具备相应资质条件；

③投标文件载明的分包承担主体拟再次分包。

10.8投标有效期

（1）招标文件载明的投标有效期：详见招标文件第二章。

（2）投标文件承诺的投标有效期不得少于招标文件载明的投标有效期，否则投标无效。

（3）根据本次采购活动的需要，福州华腾招标有限公司可于投标有效期届满之前书面要求投标人延长投标有效期，投标人应在福州华腾招标有限公司规定的期限内以书面形式予以答复。对于延长投标有效期的要求，投标人可以拒绝也可以接受，投标人答复不明确或逾期未答复的，均视为拒绝该要求。对于接受延长投标有效期的投标人，既不要求也不允许修改投标文件。

10.9投标保证金

（1）投标保证金作为投标人按照招标文件规定履行相应投标责任、义务的约束及担保。

（2）投标保证金的有效期应与投标文件承诺的投标有效期保持一致，否则投标无效。

（3）提交

①投标人应从其银行账户（基本存款账户）按照下列方式：公对公转账方式向招标文件载明的投标保证金账户提交投标保证金，具体金额详见招标文件第一章。

②投标保证金应于投标截止时间前到达招标文件载明的投标保证金账户，否则视为投标保证金未提交；是否到达按照下列方式认定：以福建省政府采购网上公开信息系统记载的为准。

③若本项目接受联合体投标且投标人为联合体，则联合体中的牵头方应按照本章第10.9条第（3）款第①、②点规定提交投标保证金。

※除招标文件另有规定外，未按照上述规定提交投标保证金将导致资格审查不合格。

（4）退还

①在投标截止时间前撤回已提交的投标文件的投标人，其投标保证金将在福州华腾招标有限公司收到投标人书面撤回通知之日起5个工作日内退回原账户。

②未中标人的投标保证金将在中标通知书发出之日起5个工作日内退回原账户。

③中标人的投标保证金将在政府采购合同签订之日起5个工作日内退回原账户；合同签订之日按照下列方式认定：以福建省政府采购网上公开信息系统记载的为准。

④终止招标的，福州华腾招标有限公司将在终止公告发布之日起5个工作日内退回已收取的投标保证金及其在银行产生的孳息。

⑤除招标文件另有规定外，质疑或投诉涉及的投标人，若投标保证金尚未退还，则待质疑或投诉处理完毕后不计利息原额退还。

※本章第10.9条第（4）款第①、②、③点规定的投标保证金退还时限不包括因投标人自身原因导致无法及时退还而增加的时间。

（5）若出现本章第10.8条第（3）款规定情形，对于拒绝延长投标有效期的投标人，投标保证金仍可退还。对于接受延长投标有效期的投标人，相应延长投标保证金有效期，招标文件关于退还和不予退还投标保证金的规定继续适用。

（6）有下列情形之一的，投标保证金将不予退还：

①投标人串通投标；

②投标人提供虚假材料；

③投标人采取不正当手段诋毁、排挤其他投标人；

④投标截止时间后，投标人在投标有效期内撤销投标文件；

⑤投标人不接受评标委员会按照招标文件规定对投标报价错误之处进行修正；

⑥投标人违反招标文件第三章第9.4、9.5、9.6条规定之一；

⑦招标文件规定的其他不予退还情形；

⑧中标人有下列情形之一的：

a.除不可抗力外，因中标人自身原因未在中标通知书要求的期限内与采购人签订政府采购合同；

b.未按照招标文件、投标文件的约定签订政府采购合同或提交履约保证金。

※若上述投标保证金不予退还情形给采购人（采购代理机构）造成损失，则投标人还要承担相应的赔偿责任。

10.10投标文件的提交

（1）一个投标人只能提交一个投标文件，并按照招标文件第一章规定将其送达。

（2）密封及其标记的具体形式：详见招标文件第二章。

10.11投标文件的补充、修改或撤回

（1）投标截止时间前，投标人可对所提交的投标文件进行补充、修改或撤回，并书面通知福州华腾招标有限公司。

（2）补充、修改的内容应按照本章第10.5条第（4）款规定进行签署、盖章，并按照本章第10.10条规定提交，否则将被拒收。

※按照上述规定提交的补充、修改内容作为投标文件组成部分。

10.12除招标文件另有规定外，有下列情形之一的，投标无效：

（1）投标文件未按照招标文件要求签署、盖章；

（2）不符合招标文件中规定的资格要求；

（3）投标报价超过招标文件中规定的预算金额或最高限价；

（4）投标文件含有采购人不能接受的附加条件；

（5）有关法律、法规和规章及招标文件规定的其他无效情形。

五、开标

11、开标

11.1福州华腾招标有限公司将在招标文件载明的开标时间及地点主持召开开标会，并邀请投标人参加。

11.2开标会的主持人、唱标人、记录人及其他工作人员（若有）均由福州华腾招标有限公司派出，现场监督人员（若有）可由有关方面派出。

11.3参加开标会的投标人应签到，非投标人不参加开标会。

11.4开标会应遵守下列规定：

（1）首先由主持人宣布开标会须知，然后由投标人代表对投标文件的密封情况进行检查，经确认无误后，由工作人员对密封的投标文件当众拆封。

（2）唱标时，唱标人将依次宣布“投标人名称”、“各投标人关于投标文件补充、修改或撤回的书面通知（若有）”、“各投标人的投标报价”和招标文件规定的需要宣布的其他内容（包括但不限于：开标一览表中的内容、唱标人认为需要宣布的内容等）。

（3）记录人对唱标人宣布的内容作开标记录。

（4）唱标结束后，投标人代表应对开标记录进行签字确认。投标人代表的签字确认，视为投标人对开标过程和开标记录予以认可。投标人代表拒绝签字确认且无正当理由，亦视为投标人对开标过程和开标记录予以认可。

（5）投标人代表对开标过程和开标记录有疑义，以及认为采购人（采购代理机构）相关工作人员有需要回避情形的，应当场提出询问或回避申请。否则，视为投标人对开标过程和开标记录予以认可。

（6）若投标人未参加开标会（包括但不限于投标人派出的人员不是投标人代表），视同其对开标过程和开标记录予以认可。

※若出现本章第11.4条第（4）、（5）、（6）款规定情形之一，则投标人不得在开标会后就开标过程和开标记录涉及或可能涉及的有关事由（包括但不限于：“投标报价”、“投标文件的格式”、“投标文件的提交”、“投标文件的补充、修改或撤回”等）向福州华腾招标有限公司提出任何疑义或要求（包括质疑）。

11.5投标截止时间后，参加投标的投标人不足三家的，不进行开标。同时，本次采购活动结束，福州华腾招标有限公司将依法组织后续采购活动（包括但不限于：重新招标、采用其他方式采购等）。

六、中标与政府采购合同

12、中标

12.1本项目推荐的中标候选人家数：详见招标文件第二章。

12.2本项目中标人的确定：详见招标文件第二章。

12.3中标公告

（1）中标人确定之日起2个工作日内，福州华腾招标有限公司将在招标文件载明的指定媒体以中标公告的形式发布中标结果。

（2）中标公告的公告期限为1个工作日。

（3）中标公告同时作为福州华腾招标有限公司通知除中标人外的其他投标人没有中标的书面形式。

12.4中标通知书

（1）中标公告发布的同时，福州华腾招标有限公司将向中标人发出中标通知书。

（2）中标通知书发出后，采购人不得违法改变中标结果，中标人无正当理由不得放弃中标。

13、政府采购合同

13.1签订政府采购合同应遵守政府采购法及实施条例的规定，不得对招标文件确定的事项和中标人的投标文件作实质性修改。采购人不得向中标人提出任何不合理的要求作为政府采购合同的签订条件。

13.2签订时限：自中标通知书发出之日起30个日历日内。

13.3政府采购合同的履行、违约责任和解决争议的方法等适用合同法。

13.4采购人与中标人应根据政府采购合同的约定依法履行合同义务。

13.5政府采购合同履行过程中，采购人若需追加与合同标的相同的货物或服务，则追加采购金额不得超过原合同采购金额的10%。

13.6中标人在政府采购合同履行过程中应遵守有关法律、法规和规章的强制性规定（即使前述强制性规定有可能在招标文件中未予列明）。

七、询问、质疑与投诉

14、询问

14.1潜在投标人或投标人对本次采购活动的有关事项若有疑问，可向福州华腾招标有限公司提出询问，福州华腾招标有限公司将按照政府采购法及实施条例的有关规定进行答复。

15、质疑

15.1针对同一采购程序环节的质疑应在政府采购法及实施条例规定的时限内一次性提出，并同时符合下列条件：

（1）对招标文件提出质疑的，质疑人应为潜在投标人，且两者的身份、名称等均应保持一致。对采购过程、结果提出质疑的，质疑人应为投标人，且两者的身份、名称等均应保持一致。

（2）质疑人应按照招标文件第二章规定方式提交质疑函。

（3）质疑函应包括下列主要内容：

①质疑人的基本信息，至少包括：全称、地址、邮政编码等；

②所质疑项目的基本信息，至少包括：招标编号、项目名称等；

③所质疑的具体事项（以下简称：“质疑事项”）；

④针对质疑事项提出的明确请求，前述明确请求指质疑人提出质疑的目的以及希望福州华腾招标有限公司对其质疑作出的处理结果，如：暂停招标投标活动、修改招标文件、停止或纠正违法违规行为、中标结果无效、废标、重新招标等；

⑤针对质疑事项导致质疑人自身权益受到损害的必要证明材料，至少包括：

a.质疑人代表的身份证明材料：

a1质疑人为法人或其他组织的，提供统一社会信用代码营业执照等证明文件的副本复印件、单位负责人的身份证复印件；质疑人代表为委托代理人的，还应同时提供单位负责人授权书（应载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项，授权书应由单位负责人签字或盖章，并加盖投标人的单位公章）和委托代理人的身份证复印件。

a2若本项目接受自然人投标且质疑人为自然人的，提供本人的身份证复印件。

b.其他证明材料（即事实依据和必要的法律依据）包括但不限于下列材料：

b1所质疑的具体事项是与自已有利害关系的证明材料；

b2质疑函所述事实存在的证明材料，如：采购文件、采购过程或中标结果违法违规或不符合采购文件要求等证明材料；

b3依法应终止采购程序的证明材料；

b4应重新采购的证明材料；

b5采购文件、采购过程或中标、成交结果损害自已合法权益的证明材料等；

b6若质疑的具体事项按照有关法律、法规和规章规定处于保密阶段，则应提供信息或证明材料为合法或公开渠道获得的有效证据（若证据无法有效表明信息或证明材料为合法或公开渠道获得，则前述信息或证明材料视为无效）。
   ⑥质疑人代表及其联系方法的信息，至少包括：姓名、手机、电子信箱、邮寄地址等。
   ⑦提出质疑的日期。

※质疑人为法人或其他组织的，质疑函应由单位负责人或委托代理人签字或盖章，并加盖投标人的单位公章。质疑人为自然人的，质疑函应由本人签字。

15.2对不符合本章第15.1条规定的质疑，将按照下列规定进行处理：

（1）不符合其中第（1）、（2）条规定的，书面告知质疑人不予受理及其理由。

（2）不符合其中第（3）条规定的，书面告知质疑人修改、补充后在规定时限内重新提交质疑函。

15.3对符合本章第15.1条规定的质疑，将按照政府采购法及实施条例、政府采购质疑和投诉办法的有关规定进行答复。

15.4招标文件的质疑：详见招标文件第二章。

16、投诉

16.1若对质疑答复不满意或质疑答复未在答复期限内作出，质疑人可在答复期限届满之日起15个工作日内按照政府采购质疑和投诉办法的有关规定向招标文件第二章载明的本项目监督管理部门提起投诉。

16.2投诉应有明确的请求和必要的证明材料，投诉的事项不得超出已质疑事项的范围。

八、政府采购政策

17、政府采购政策由财政部根据国家的经济和社会发展政策并会同国家有关部委制定，包括但不限于下列具体政策要求：

17.1进口产品指通过中国海关报关验放进入中国境内且产自关境外的产品，其中：

（1）我国现行关境指适用海关法的中华人民共和国行政管辖区域，不包括香港、澳门和台湾金马等单独关境地区；保税区、出口加工区、保税港区、珠澳跨境工业区珠海园区、中哈霍尔果斯国际边境合作中心中方配套区、综合保税区等区域，为海关特殊监管区域，仍属于中华人民共和国关境内区域，由海关按照海关法实施监管。

（2）凡在海关特殊监管区域内企业生产或加工（包括从境外进口料件）销往境内其他地区的产品，不作为政府采购项下进口产品。

（3）对从境外进入海关特殊监管区域，再经办理报关手续后从海关特殊监管区进入境内其他地区的产品，认定为进口产品。

（4）招标文件列明不允许或未列明允许进口产品参加投标的，均视为拒绝进口产品参加投标。

17.2节能产品指列入财政部、国家发展和改革委员会《节能产品政府采购清单》（以下简称：“节能清单”）的产品。环境标志产品指列入财政部、生态环境部《环境标志产品政府采购清单》（以下简称：“环保清单”）的产品。其中：

（1）节能清单所列产品包括政府强制采购和优先采购的节能产品。未列入节能清单的产品，不属于政府强制采购、优先采购的节能产品（以下分别简称：“强制类节能产品”、“优先类节能产品”）范围。节能清单中的产品，其制造商名称或地址在清单执行期内依法变更的，经有关认证机构核准并办理认证证书变更手续后，仍属于节能清单的范围。节能清单中的台式计算机产品的性能参数应与节能清单所列性能参数一致，否则不属于节能清单的范围。

（2）环保清单所列产品为政府优先采购产品。未列入环保清单的产品，不属于政府优先采购的环境标志产品范围。环保清单中的产品，其制造商名称或地址在清单执行期内依法变更的，经有关认证机构核准并办理认证证书变更手续后，仍属于环保清单的范围。环保清单中的台式计算机产品的性能参数应与环保清单所列性能参数一致，否则不属于环保清单的范围。

（3）对于同时列入节能清单和环保清单的产品，优先于只列入其中一个清单的产品。

（4）在财政部会同上述国家部委调整公布最新一期节能或环保清单通知发布之前已经开展但尚未进入评审环节的采购活动，按照招标文件约定的期数执行。在发布之后开展的采购活动，按照最新一期执行。

17.3列入国家质检总局、国家认监委《第一批信息安全产品强制性认证目录》（以下简称“信息安全产品目录”）内的信息安全产品，应获得强制性产品认证证书（即中国信息安全认证中心颁发的《中国国家信息安全产品认证证书》）和加施中国强制性认证标志。未列入信息安全产品目录的产品，不属于政府强制采购的信息安全产品范围。

17.4符合财政部、工信部文件（财库[2011]181号）规定的小型、微型企业可享受扶持政策（如：预留份额、评审中价格扣除等）。符合财政部、司法部文件（财库[2014]68号）规定的监狱企业（以下简称：“监狱企业”）亦可享受前述扶持政策。符合财政部、民政部、中国残联文件（财库[2017]141号）规定的残疾人福利性单位（以下简称：“残疾人福利性单位”）亦可享受前述扶持政策。其中：

（1）中小企业指同时符合下列条件的中型、小型、微型企业：

①符合《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号）规定的划分标准；

②提供本企业制造的货物、承担的工程或服务，或提供其他中小企业制造的货物。本项所称货物不包括使用大型企业注册商标的货物。小型、微型企业提供中型企业制造的货物，视同中型企业。

（2）监狱企业指由司法部认定的为罪犯、戒毒人员提供生产项目和劳动对象，且全部产权属于司法部监狱管理局、戒毒管理局、直属煤矿管理局，各省、自治区、直辖市监狱管理局、戒毒管理局，各地（设区的市）监狱、强制隔离戒毒所、戒毒康复所，以及新疆生产建设兵团监狱管理局、戒毒管理局的企业，其中：

①监狱企业参加采购活动时，应提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。

②监狱企业视同小型、微型企业。

（3）残疾人福利性单位指同时符合下列条件的单位：

①安置的残疾人占本单位在职职工人数的比例不低于25%（含25%），并且安置的残疾人人数不少于10人（含10人）；

②依法与安置的每位残疾人签订了一年以上（含一年）的劳动合同或服务协议；

③为安置的每位残疾人按月足额缴纳了基本养老保险、基本医疗保险、失业保险、工伤保险和生育保险等社会保险费；

④通过银行等金融机构向安置的每位残疾人，按月支付了不低于单位所在区县适用的经省级人民政府批准的月最低工资标准的工资；

⑤提供本单位制造的货物、承担的工程或服务，或提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

前款所称残疾人指法定劳动年龄内，持有《中华人民共和国残疾人证》或《中华人民共和国残疾军人证（1至8级）》的自然人，包括具有劳动条件和劳动意愿的精神残疾人。在职职工人数是指与残疾人福利性单位建立劳动关系并依法签订劳动合同或服务协议的雇员人数。

※符合上述条件的残疾人福利性单位参加采购活动时，应提供《残疾人福利性单位声明函》，并对声明的真实性负责。残疾人福利性单位视同小型、微型企业。残疾人福利性单位属于小型、微型企业的，不重复享受政策。

17.5信用记录指由财政部确定的有关网站提供的相关主体信用信息。信用记录的查询及使用应符合财政部文件（财库[2016]125号）规定。

17.6为落实政府采购政策需满足的要求：详见招标文件第一章。

九、本项目的有关信息

18、本项目的有关信息，包括但不限于：招标公告、更正公告（若有）、招标文件、招标文件的澄清或修改（若有）、中标公告、终止公告（若有）、废标公告（若有）等都将在招标文件载明的指定媒体发布。

18.1指定媒体：详见招标文件第二章。

18.2本项目的潜在投标人或投标人应随时关注指定媒体，否则产生不利后果由其自行承担。

十、其他事项

19、其他事项：详见招标文件第二章。

第四章   资格审查与评标

一、资格审查

1、开标结束后，由福州华腾招标有限公司负责资格审查小组的组建及资格审查工作的组织。

1.1资格审查小组由3人组成，并负责具体审查事务，其中：由采购人派出的采购人代表至少1人，由福州华腾招标有限公司派出的工作人员至少1人，其余1人可为采购人代表或福州华腾招标有限公司的工作人员。

1.2资格审查的依据是招标文件和投标文件。

1.3资格审查的范围及内容：投标文件（资格及资信证明部分），具体如下：

（1）“投标函”；
  （2）“投标人的资格及资信证明文件”
   ①一般资格证明文件：

| 明细 | 描述 |
| --- | --- |
| 单位负责人授权书（若有） | 1、企业（银行、保险、石油石化、电力、电信等行业除外）、事业单位和社会团体法人的“单位负责人”指法定代表人，即与实际提交的“营业执照等证明文件”载明的一致。2、银行、保险、石油石化、电力、电信等行业：以法人身份参加投标的，“单位负责人”指法定代表人，即与实际提交的“营业执照等证明文件”载明的一致；以非法人身份参加投标的，“单位负责人”指代表单位行使职权的主要负责人，即与实际提交的“营业执照等证明文件”载明的一致。3、投标人（自然人除外）：若投标人代表为单位负责人授权的委托代理人，应提供本授权书；若投标人代表为单位负责人，应在此项下提交其身份证正反面复印件，可不提供本授权书。4、投标人为自然人的，可不填写本授权书。5、纸质投标文件正本中的本授权书（若有）应为原件。※投标人应按照招标文件第七章规定提供。 |
| 营业执照等证明文件 | 1、投标人为企业的，提供有效的营业执照复印件；投标人为事业单位的，提供有效的事业单位法人证书复印件；投标人为社会团体的，提供有效的社会团体法人登记证书复印件；投标人为合伙企业、个体工商户的，提供有效的营业执照复印件；投标人为非企业专业服务机构的，提供有效的执业许可证等证明材料复印件；投标人为自然人的，提供有效的自然人身份证件复印件；其他投标人应按照有关法律、法规和规章规定，提供有效的相应具体证照复印件。2、投标人提供的相应证明材料复印件均应符合：内容完整、清晰、整洁，并由投标人加盖其单位公章。※投标人应按照招标文件第七章规定提供。 |
| 财务状况报告（财务报告、或资信证明、或投标担保函） | 1、投标人提供的财务报告复印件（成立年限按照投标截止时间推算）应符合下列规定：1.1成立年限满1年及以上的投标人，提供经审计的上一年度的年度财务报告。1.2成立年限满半年但不足1年的投标人，提供该半年度中任一季度的季度财务报告或该半年度的半年度财务报告。※无法按照第1.1、1.2条规定提供财务报告复印件的投标人（包括但不限于：成立年限满1年及以上的投标人、成立年限满半年但不足1年的投标人、成立年限不足半年的投标人），应选择提供资信证明复印件或投标担保函复印件，其中：非自然人的投标人选择提供资信证明的，还应附上其开户（基本存款账户）许可证复印件。 2、“财政部门认可的政府采购专业担保机构”应符合《财政部关于开展政府采购信用担保试点工作方案》（财库[2012]124号）的规定。3、投标人提供的相应证明材料复印件均应符合：内容完整、清晰、整洁，并由投标人加盖其单位公章。※投标人应按照招标文件第七章规定提供。 |
| 依法缴纳税收证明材料 | 1、投标人提供的税收凭据复印件应符合下列规定：1.1投标截止时间前（不含投标截止时间的当月）已依法缴纳税收的投标人，提供投标截止时间前六个月（不含投标截止时间的当月）中任一月份的税收凭据复印件。1.2投标截止时间的当月成立且已依法缴纳税收的投标人，提供投标截止时间当月的税收凭据复印件。1.3投标截止时间的当月成立但因税务机关原因导致其尚未依法缴纳税收的投标人，提供依法缴纳税收承诺书原件（格式自拟），该承诺书视同税收凭据。2、“依法缴纳税收证明材料”有欠缴记录的，视为未依法缴纳税收。3、投标人提供的相应证明材料复印件均应符合：内容完整、清晰、整洁，并由投标人加盖其单位公章。※投标人应按照招标文件第七章规定提供。 |
| 依法缴纳社会保障资金证明材料 | 1、投标人提供的社会保险凭据复印件应符合下列规定：1.1投标截止时间前（不含投标截止时间的当月）已依法缴纳社会保障资金的投标人，提供投标截止时间前六个月（不含投标截止时间的当月）中任一月份的社会保险凭据复印件。1.2投标截止时间的当月成立且已依法缴纳社会保障资金的投标人，提供投标截止时间当月的社会保险凭据复印件。1.3投标截止时间的当月成立但因税务机关/社会保障资金管理机关原因导致其尚未依法缴纳社会保障资金的投标人，提供依法缴纳社会保障资金承诺书原件（格式自拟），该承诺书视同社会保险凭据。2、“依法缴纳社会保障资金证明材料”有欠缴记录的，视为未依法缴纳社会保障资金。3、投标人提供的相应证明材料复印件均应符合：内容完整、清晰、整洁，并由投标人加盖其单位公章。※投标人应按照招标文件第七章规定提供。 |
| 具备履行合同所必需设备和专业技术能力的声明函（若有） | 1、招标文件未要求投标人提供“具备履行合同所必需的设备和专业技术能力专项证明材料”的，投标人应提供本声明函。2、招标文件要求投标人提供“具备履行合同所必需的设备和专业技术能力专项证明材料”的，投标人可不提供本声明函。3、纸质投标文件正本中的本声明函（若有）应为原件。※投标人应按照招标文件第七章规定提供。 |
| 参加采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录书面声明 | 1、“重大违法记录”指投标人因违法经营受到刑事处罚或责令停产停业、吊销许可证或执照、较大数额罚款等行政处罚。2、无法提供有效期内检察机关行贿犯罪档案查询结果告知函的，也应对近三年无行贿犯罪记录进行声明。3、纸质投标文件正本中的本声明应为原件。※投标人应按照招标文件第七章规定提供。 |
| 信用记录查询结果 | 投标人应在招标文件要求的截止时点前分别通过“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）查询并打印相应的信用记录，投标人提供的查询结果应为其通过上述网站获取的信用信息查询结果原始页面的打印件（或截图）。※投标人应按照招标文件第七章规定提供。 |
| 中小企业声明函（专门面向中小企业或小型、微型企业适用，若有） | 1、投标人应认真对照《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号）规定的划分标准，并按照《国家统计局关于印发统计上大中小微型企业划分办法的通知》（国统字[2011]75号）规定准确划分企业类型。2、投标人为监狱企业的，可不填写本声明函，根据其提供的由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件进行认定，监狱企业视同小型、微型企业。3、投标人为残疾人福利性单位的，可不填写本声明函，根据其提供的《残疾人福利性单位声明函》进行认定，残疾人福利性单位视同小型、微型企业。4、纸质投标文件正本中的本声明函（若有）应为原件。※投标人应按照招标文件第七章规定提供。 |
| 联合体协议（若有） | 1、招标文件接受联合体投标且投标人为联合体的，投标人应提供本协议；否则无须提供。2、本协议由委托代理人签字或盖章的，应按照招标文件第七章载明的格式提供“单位负责人授权书”。3、纸质投标文件正本中的本协议（若有）应为原件。※投标人应按照招标文件第七章规定提供。 |
| 检察机关行贿犯罪档案查询结果告知函（若有） | 1、未提供行贿犯罪档案查询结果或查询结果表明投标人有行贿犯罪记录的，投标无效。2、无法提供有效期内检察机关行贿犯罪档案查询结果告知函的，也应对近三年无行贿犯罪记录进行声明。3、告知函应在有效期内且内容完整、清晰、整洁，否则投标无效。4、有效期内的告知函复印件（含扫描件）及符合招标文件第七章规定的打印件（或截图），无论内容中是否注明“复印件无效”，均视同有效。5、无法获取有效期内检察机关行贿犯罪档案查询结果告知函的，应在a7《参加采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录书面声明》中对近三年无行贿犯罪记录进行声明。※投标人应按照招标文件第七章规定提供。 |

②.其他资格证明文件：

包：1

| 明细 | 描述 |
| --- | --- |
| 招标文件规定的其他资格证明文件（若有） | 投标人所投产品品目号1-4炊事餐饮装备中的2食品冷藏箱、1-6环境条件装备中的3帐篷空调、4移动空调、5电风扇 为政府采购强制性认证、节能要求的产品，须提供3C认证证书复印件、最新一期产品节能减排清单有效的证明文件，否则投标无效。 |
| 资质证明材料 | 所投货物若属于医疗器械管理范畴，按照国家《医疗器械监督管理条例》，应符合以下标准：①投标人为制造商的，须提供《医疗器械生产企业许可证》（进口产品除外）；投标人为经销商的，投标货物若属于三类医疗器械，须提供《医疗器械经营企业许可证》，投标货物若属于二类医疗器械，也可提供《二类医疗器械的经营备案凭证》，投标货物若属于一类医疗器械，则无须提供此项；②投标货物属于《医疗器械监督管理条例》规定的第一类医疗器械产品应提供《第一类医疗器械备案凭证》，属于第二类、第三类医疗器械产品应取得《医疗器械注册证》(如有注册登记表应提供)。 |

包：2

| 明细 | 描述 |
| --- | --- |
| 资质证明材料 | 所投货物若属于医疗器械管理范畴，按照国家《医疗器械监督管理条例》，应符合以下标准：①投标人为制造商的，须提供《医疗器械生产企业许可证》（进口产品除外）；投标人为经销商的，投标货物若属于三类医疗器械，须提供《医疗器械经营企业许可证》，投标货物若属于二类医疗器械，也可提供《二类医疗器械的经营备案凭证》，投标货物若属于一类医疗器械，则无须提供此项；②投标货物属于《医疗器械监督管理条例》规定的第一类医疗器械产品应提供《第一类医疗器械备案凭证》，属于第二类、第三类医疗器械产品应取得《医疗器械注册证》(如有注册登记表应提供)。 |

包：3

| 明细 | 描述 |
| --- | --- |
| 资质证明材料 | 所投货物若属于医疗器械管理范畴，按照国家《医疗器械监督管理条例》，应符合以下标准：①投标人为制造商的，须提供《医疗器械生产企业许可证》（进口产品除外）；投标人为经销商的，投标货物若属于三类医疗器械，须提供《医疗器械经营企业许可证》，投标货物若属于二类医疗器械，也可提供《二类医疗器械的经营备案凭证》，投标货物若属于一类医疗器械，则无须提供此项；②投标货物属于《医疗器械监督管理条例》规定的第一类医疗器械产品应提供《第一类医疗器械备案凭证》，属于第二类、第三类医疗器械产品应取得《医疗器械注册证》(如有注册登记表应提供)。 |

包：4

| 明细 | 描述 |
| --- | --- |
| 资质证明材料 | 所投货物若属于医疗器械管理范畴，按照国家《医疗器械监督管理条例》，应符合以下标准：①投标人为制造商的，须提供《医疗器械生产企业许可证》（进口产品除外）；投标人为经销商的，投标货物若属于三类医疗器械，须提供《医疗器械经营企业许可证》，投标货物若属于二类医疗器械，也可提供《二类医疗器械的经营备案凭证》，投标货物若属于一类医疗器械，则无须提供此项；②投标货物属于《医疗器械监督管理条例》规定的第一类医疗器械产品应提供《第一类医疗器械备案凭证》，属于第二类、第三类医疗器械产品应取得《医疗器械注册证》(如有注册登记表应提供)。 |
| 招标文件规定的其他资格证明文件（若有） | 投标人所投产品CPR中央管理系统硬件部分的台式机和液晶显示器、移动考评仪硬件部分的触摸电容屏为政府采购强制性认证、节能要求的产品，须提供3C认证证书复印件、最新一期产品节能减排清单有效的证明文件，否则投标无效。 |

包：5

| 明细 | 描述 |
| --- | --- |
| 资质证明材料 | 所投货物若属于医疗器械管理范畴，按照国家《医疗器械监督管理条例》，应符合以下标准：①投标人为制造商的，须提供《医疗器械生产企业许可证》（进口产品除外）；投标人为经销商的，投标货物若属于三类医疗器械，须提供《医疗器械经营企业许可证》，投标货物若属于二类医疗器械，也可提供《二类医疗器械的经营备案凭证》，投标货物若属于一类医疗器械，则无须提供此项；②投标货物属于《医疗器械监督管理条例》规定的第一类医疗器械产品应提供《第一类医疗器械备案凭证》，属于第二类、第三类医疗器械产品应取得《医疗器械注册证》(如有注册登记表应提供)。 |

（3）投标保证金。

1.4有下列情形之一的，资格审查不合格：
  （1）一般情形：

明细

未按照招标文件规定提交投标函

未按照招标文件规定提交投标人的资格及资信文件

未按照招标文件规定提交投标保证金

（2）本项目规定的其他情形：

包：1  无

包：2 无
    包：3 无
    包：4 无
    包：5无

1.5若本项目接受联合体投标且投标人为联合体，联合体中有同类资质的供应商按照联合体分工承担相同工作的，应先按照资质等级较低的供应商确定资质等级，再按照本章第1.2、1.3、1.4条规定进行资格审查。

2、资格审查情况不得私自外泄，有关信息由福州华腾招标有限公司统一对外发布。

3、资格审查合格的投标人不足三家的，不进行评标。同时，本次采购活动结束，福州华腾招标有限公司将依法组织后续采购活动（包括但不限于：重新招标、采用其他方式采购等）。

二、评标

4、资格审查结束后，由福州华腾招标有限公司负责评标委员会的组建及评标工作的组织。

5、评标委员会

5.1评标委员会由采购人代表和评标专家两部分共5人（以下简称“评委”）组成，其中：由采购人派出的采购人代表1人，由福建省政府采购评审专家库产生的评标专家4人。

5.2评标委员会负责具体评标事务，并按照下列原则依法独立履行有关职责：

（1）评标应保护国家利益、社会公共利益和各方当事人合法权益，提高采购效益，保证项目质量。

（2）评标应遵循公平、公正、科学、严谨和择优原则。

（3）评标的依据是招标文件和投标文件。

（4）应按照招标文件规定推荐中标候选人或确定中标人。

（5）评标应遵守下列评标纪律：

①评标情况不得私自外泄，有关信息由福州华腾招标有限公司统一对外发布。

②对福州华腾招标有限公司或投标人提供的要求保密的资料，不得摘记翻印和外传。

③不得收受投标人或有关人员的任何礼物，不得串联鼓动其他人袒护某投标人。若与投标人存在利害关系，则应主动声明并回避。

④全体评委应按照招标文件规定进行评标，一切认定事项应查有实据且不得弄虚作假。

⑤评标中应充分发扬民主，推荐中标候选人或确定中标人后要服从评标报告。

※对违反评标纪律的评委，将取消其评委资格，对评标工作造成严重损失者将予以通报批评乃至追究法律责任。

6、评标程序

6.1评标前的准备工作

（1）全体评委应认真审阅招标文件，了解评委应履行或遵守的职责、义务和评标纪律。

（2）参加评标委员会的采购人代表可对本项目的背景和采购需求进行介绍，介绍材料应以书面形式提交（随采购文件一并存档），介绍内容不得含有歧视性、倾向性意见，不得超出招标文件所述范围。

6.2符合性审查

（1）评标委员会依据招标文件的实质性要求，对通过资格审查的投标文件进行符合性审查，以确定其是否满足招标文件的实质性要求。

（2）满足招标文件的实质性要求指投标文件对招标文件实质性要求的响应不存在重大偏差或保留。

（3）重大偏差或保留指影响到招标文件规定的合同范围、合同履行及影响关键质量和性能，或限制了采购人的权利，或反对、减少投标人的义务，而纠正这些重大偏差或保留将影响到其他提交实质性响应投标的投标人的公平竞争地位。

（4）评标委员会审查判断投标文件是否满足招标文件的实质性要求仅基于投标文件本身而不寻求其他的外部证据。未满足招标文件实质性要求的投标文件将被评标委员会否决（即符合性审查不合格），被否决的投标文件不能通过补充、修改（澄清、说明或补正）等方式重新成为满足招标文件实质性要求的投标文件。

（5）评标委员会对所有投标人都执行相同的程序和标准。

（6）有下列情形之一的，符合性审查不合格：

①一般情形：

明细

违反招标文件中载明“投标无效”条款的规定；

属于招标文件第三章第10.12条规定的投标无效情形；

投标文件对招标文件实质性要求的响应存在重大偏离或保留。

②本项目规定的其他情形：
包：1

明细

投标文件的份数不符合招标文件第二章投标人须知前附表（表1）项号2“投标文件的份数”要求的，其投标无效。

投标人技术部分的实际得分少于招标文件设定的技术部分总分50%的做为无效标处理。

包：2

明细

投标文件的份数不符合招标文件第二章投标人须知前附表（表1）项号2“投标文件的份数”要求的，其投标无效。

投标人技术部分的实际得分少于招标文件设定的技术部分总分50%的做为无效标处理。

包：3

明细

投标文件的份数不符合招标文件第二章投标人须知前附表（表1）项号2“投标文件的份数”要求的，其投标无效。

投标人技术部分的实际得分少于招标文件设定的技术部分总分50%的做为无效标处理。

包：4

明细

投标文件的份数不符合招标文件第二章投标人须知前附表（表1）项号2“投标文件的份数”要求的，其投标无效。

投标人技术部分的实际得分少于招标文件设定的技术部分总分50%的做为无效标处理。

包：5

明细

投标文件的份数不符合招标文件第二章投标人须知前附表（表1）项号2“投标文件的份数”要求的，其投标无效。

投标人技术部分的实际得分少于招标文件设定的技术部分总分50%的做为无效标处理。

6.3澄清有关问题

（1）对通过符合性审查的投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或有明显文字和计算错误的内容，评标委员会将以书面形式要求投标人作出必要的澄清、说明或补正。

（2）投标人的澄清、说明或补正应由投标人代表在评标委员会规定的时间内（一般在半个小时左右，具体要求将根据实际情况在澄清通知中约定）以书面形式向评标委员会提交，前述澄清、说明或补正不得超出投标文件的范围或改变投标文件的实质性内容。若投标人未按照前述规定向评标委员会提交书面澄清、说明或补正，则评标委员会将按照不利于投标人的内容进行认定。

（3）投标文件报价出现前后不一致的，除招标文件另有规定外，按照下列规定修正：

①开标一览表内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表为准；

②大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

③单价金额小数点或百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；

④总价金额与按照单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

※同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。修正后的报价应按照本章第6.3条第（1）、（2）款规定经投标人确认后产生约束力，投标人不确认的，其投标无效。

（4）关于细微偏差

①细微偏差指投标文件实质性响应招标文件要求，但在个别地方存在漏项或提供了不完整的技术信息和数据等情况，并且补正这些遗漏或不完整不会对其他投标人造成不公平的结果。细微偏差不影响投标文件的有效性。

②评标委员会将以书面形式要求存在细微偏差的投标人在评标委员会规定的时间内予以补正。若无法补正，则评标委员会将按照不利于投标人的内容进行认定。

（5）关于投标描述（即投标文件中描述的内容）

①投标描述前后不一致且不涉及证明材料的：按照本章第6.3条第（1）、（2）款规定执行。

②投标描述与证明材料不一致或多份证明材料之间不一致的：

a.评标委员会将要求投标人进行书面澄清，并按照不利于投标人的内容进行评标。

b.投标人按照要求进行澄清的，采购人以澄清内容为准进行验收；投标人未按照要求进行澄清的，采购人以投标描述或证明材料中有利于采购人的内容进行验收。投标人应对证明材料的真实性、有效性承担责任。

③若中标人的投标描述存在前后不一致、与证明材料不一致或多份证明材料之间不一致情形之一但在评标中未能发现，则采购人将以投标描述或证明材料中有利于采购人的内容进行验收，中标人应自行承担由此产生的风险及费用。

6.4比较与评价

（1）按照本章第7条载明的评标方法和标准，对符合性审查合格的投标文件进行比较与评价。

（2）关于相同品牌产品（政府采购服务类项目不适用本条款规定）

①采用最低评标价法的，提供相同品牌产品的不同投标人参加同一合同项下投标的，以其中通过资格审查、符合性审查且报价最低的参加评标；报价相同的，由评标委员会按照下列方式确定一个参加评标的投标人：

a.招标文件规定的方式：无。。

b.招标文件未规定的，采取随机抽取方式确定，其他投标无效。

②采用综合评分法的，提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人作为中标候选人推荐；评审得分相同的，由评标委员会按照下列方式确定一个投标人作为中标候选人推荐：

a.招标文件规定的方式：无。。

b.招标文件未规定的，采取随机抽取方式确定，其他同品牌投标人不作为中标候选人。

③非单一产品采购项目，多家投标人提供的核心产品品牌相同的，按照本章第6.4条第（2）款第①、②规定处理。

（3）漏（缺）项

①招标文件中要求列入报价的费用（含配置、功能），漏（缺）项的报价视为已经包括在投标总价中。

②对多报项及赠送项的价格评标时不予核减，全部进入评标价评议。

6.5推荐中标候选人：详见本章第7.2条规定。

6.6编写评标报告

（1）评标报告由评标委员会负责编写。

（2）评标报告应包括下列内容：

①招标公告刊登的媒体名称、开标日期和地点；

②投标人名单和评标委员会成员名单；

③评标方法和标准；

④开标记录和评标情况及说明，包括无效投标人名单及原因；

⑤评标结果，包括中标候选人名单或确定的中标人；

⑥其他需要说明的情况，包括但不限于：评标过程中投标人的澄清、说明或补正，评委更换等。

6.7评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或不能诚信履约的，应要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时还应要求其一并提交有关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应将其作为投标无效处理。

6.8评委对需要共同认定的事项存在争议的，应按照少数服从多数的原则进行认定。持不同意见的评委应在评标报告上签署不同意见及理由，否则视为同意评标报告。

6.9在评标过程中发现投标人有下列情形之一的，评标委员会应认定其投标无效，并书面报告本项目监督管理部门：

（1）恶意串通（包括但不限于招标文件第三章第9.7条规定情形）；

（2）妨碍其他投标人的竞争行为；

（3）损害采购人或其他投标人的合法权益。

6.10评标过程中，有下列情形之一的，应予废标：

（1）符合性审查合格的投标人不足三家的；

（2）有关法律、法规和规章规定废标的情形。

※若废标，则本次采购活动结束，福州华腾招标有限公司将依法组织后续采购活动（包括但不限于：重新招标、采用其他方式采购等）。

7、评标方法和标准

7.1评标方法： 合同包1,合同包2,合同包3,合同包4,合同包5采用综合评分法。

7.2评标标准

合同包1采用综合评分法：

（1）投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分（即评标总得分）最高的投标人为中标候选人。

（2）每个投标人的评标总得分FA＝F1×A1＋F2×A2＋F3×A3＋F4×A4（若有），其中：F1指价格项评审因素得分、F2指技术项评审因素得分、F3指商务项评审因素得分，A1指价格项评审因素所占的权重、A2指技术项评审因素所占的权重、A3指商务项评审因素所占的权重，A1+A2+A3=1、F1×A1＋F2×A2＋F3×A3=100分（满分时），F4×A4为加分项（即优先类节能产品、环境标志产品在采购活动中可享有的加分优惠）。

（3）各项评审因素的设置如下：

①价格项（F1×A1）满分为45分。

a.价格分采用低价优先法计算，即满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分。其他投标人的价格分统一按照下列公式计算：投标报价得分=（评标基准价／投标报价）×100。因落实政府采购政策需进行价格扣除的，以扣除后的价格计算评标基准价和投标报价。

b.价格扣除的规则如下：

| 评标项目 | 评标方法 |
| --- | --- |
| 小型、微型企业，监狱企业，残疾人 | 1、对小型、微型企业产品的价格给予6%的扣除，投标人或制造企业所在地的县级或以上中小企业主管部门的认定证明。 2、对监狱企业产品的价格给予6%的扣除，投标人为监狱企业的，需提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件复印件，原件备查，未提供者不给予价格扣除。 3、残疾人福利性单位提供本单位制造的货物、承担的工程或服务，或提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物），对相应货物、工程或服务的价格给予10%的扣除，投标人需提供的《残疾人福利性单位声明函》，未提供者不给予价格扣除。 |

②技术项（F2×A2）满分为45分。

| 评标项目 | 评标分值 | 评标方法描述 |
| --- | --- | --- |
| 投标货物的技术规格及要求 | 39 | 根据各投标人所投产品技术性能以及对招标文件各项基本要求的逐项响应承诺等方面情况由评委进行评议评分（需提供技术和服务要求响应表），投标人所投产品全部满足招标文件第五章招标内容及要求中“技术规格及基本要求”的得38分；技术参数中带有“▲”号的为重要技术参数要求，每负偏离一项扣3分；未带“▲”号的，每负偏离一项扣2分，评委将按照上述评分标准计算投标人的技术指标得分。 |
| 产品的备品配件 | 3 | 根据各投标人所投产品各项配置对招标文件要求的各项配置（包括如专用工具、备品备件等）的响应承诺情况，由评委进行横向评议并打分，各项配置均列明表格且详细说明的得3分，配置描述不齐全且能提供详细说明的得2分，仅附表格但未做详细说明的得1分，其他情况不得分。 |
| 安装条件、日常运行和保养的方案 | 3 | 根据各投标人对所投产品的安装条件、日常运行和保养的方案等情况的描述由评委进行横向评议并打分。方案清晰、合理的，可行的得3分，方案较为合理的得1分，方案较差或未予以描述的则此项不得分。 |

③商务项（F3×A3）满分为10分。

| 评标项目 | 评标分值 | 评标方法描述 |
| --- | --- | --- |
| 维护响应计划 | 3 | 根据各投标人的售 后服 务承诺、维护响应计划，包括具体的售 后服 务内容、故障响应时间、响应方式时间等方面，由评委进行横向评议并打分，售 后服 务承诺、维护响应计划描述非常清晰合理完善的且优于招标文件要求的得3分，售 后服 务承诺、维护响应计划描述较为清晰合理完善的得2分，售 后服 务承诺、维护响应计划描述不够清晰合理完善的得1分，其余不得分。 |
| 维修站或服务点的情况 | 2 | 投标人在福建省内设有专门专业维修站或服务点并配有维修工程师的得2分（投标人须提供相关证明材料，如工商部门注册登记证明，并附该维修站或服务点的具体地址、联系人、固定电话、维修工程师姓名、资质证书，未提供齐全的不得分） |
| 免费质保期 | 2 | 投标人所承诺的免费质保期在满足招标文件要求的基础上每增加一年得1分，满分2分。 |
| 业绩 | 3 | 投标人提供2015年9月1日起至本项目投标截止时间止(日期以合同签订时间为准)同类产品在中国境内的销售业绩情况由评委进行评分：每提供一份业绩得1分，满分为3分。投标人应如实提供该业绩项目的中标公告（提供相关网站中标公告的下载网页并注明网址）、中标通知书复印件、采购合同文本复印件，以及能够证明该业绩项目已经采购人验收合格的相关证明文件复印件（原件备查）。评委会将保留要求投标人提供原件予以核查的权利。未提供相关证明文件复印件的不得分；评标过程中如发现填报不实，本项不得分 |

④加分项（F4×A4）

a.优先类节能产品、环境标志产品：

a1若同一合同包内节能、环境标志产品报价总金额低于该合同包报价总金额20%（含20%）以下，将分别给予节能、环境标志产品价格项（F1×A1，按照满分计）和技术项（F2×A2，按照满分计）4%的加分；若同一合同包内节能、环境标志产品报价总金额占该合同包报价总金额20%-50%（含50%），将分别给予节能、环境标志产品价格项（F1×A1，按照满分计）和技术项（F2×A2，按照满分计）6%的加分；若同一合同包内节能、环境标志产品报价总金额占该合同包报价总金额50%以上的，将分别给予节能、环境标志产品价格项（F1×A1，按照满分计）和技术项（F2×A2，按照满分计）8%的加分。

a2若节能、环境标志产品仅是构成投标产品的部件、组件或零件，则该投标产品不享受鼓励优惠政策。同一品目中各认证证书不重复计算加分。强制类节能产品不享受加分。

| 评标项目 | 评标分值 | 评标方法描述 |
| --- | --- | --- |
| 节能产品、环境标志产品 | 7.2 | 投标人在投标时必须对属于节能、减排、环境标志产品单独在加分表中填写，并提供产品的证明资料复印件加盖投标人公章。未单独分项报价或未提供产品的证明资料的不给予加分。投标产品属于节能、减排、环境标志清单内产品的，可享受相关的鼓励优惠政策；评审委员会审查此项响应性只根据投标文件本身的内容，而不寻求其他的外部证据。 |

（4）中标候选人排列规则顺序如下：

a.按照评标总得分（FA）由高到低顺序排列。

b.评标总得分（FA）相同的，按照评标价（即价格扣除后的投标报价）由低到高顺序排列。

c.评标总得分（FA）且评标价（即价格扣除后的投标报价）相同的并列。

合同包2采用综合评分法：

（1）投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分（即评标总得分）最高的投标人为中标候选人。

（2）每个投标人的评标总得分FA＝F1×A1＋F2×A2＋F3×A3＋F4×A4（若有），其中：F1指价格项评审因素得分、F2指技术项评审因素得分、F3指商务项评审因素得分，A1指价格项评审因素所占的权重、A2指技术项评审因素所占的权重、A3指商务项评审因素所占的权重，A1+A2+A3=1、F1×A1＋F2×A2＋F3×A3=100分（满分时），F4×A4为加分项（即优先类节能产品、环境标志产品在采购活动中可享有的加分优惠）。

（3）各项评审因素的设置如下：

①价格项（F1×A1）满分为45分。

a.价格分采用低价优先法计算，即满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分。其他投标人的价格分统一按照下列公式计算：投标报价得分=（评标基准价／投标报价）×100。因落实政府采购政策需进行价格扣除的，以扣除后的价格计算评标基准价和投标报价。

b.价格扣除的规则如下：

| 评标项目 | 评标方法 |
| --- | --- |
| 小型、微型企业，监狱企业，残疾人 | 1、对小型、微型企业产品的价格给予6%的扣除，投标人或制造企业所在地的县级或以上中小企业主管部门的认定证明。 2、对监狱企业产品的价格给予6%的扣除，投标人为监狱企业的，需提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件复印件，原件备查，未提供者不给予价格扣除。 3、残疾人福利性单位提供本单位制造的货物、承担的工程或服务，或提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物），对相应货物、工程或服务的价格给予10%的扣除，投标人需提供的《残疾人福利性单位声明函》，未提供者不给予价格扣除。 |

②技术项（F2×A2）满分为45分。

| 评标项目 | 评标分值 | 评标方法描述 |
| --- | --- | --- |
| 投标货物的技术规格及要求 | 39 | 根据各投标人所投产品技术性能以及对招标文件各项基本要求的逐项响应承诺等方面情况由评委进行评议评分（需提供技术和服务要求响应表），投标人所投产品全部满足招标文件第五章招标内容及要求中“技术规格及基本要求”的得38分；技术参数中带有“▲”号的为重要技术参数要求，每负偏离一项扣3分；未带“▲”号的，每负偏离一项扣2分，评委将按照上述评分标准计算投标人的技术指标得分。 |
| 产品的备品配件 | 3 | 根据各投标人所投产品各项配置对招标文件要求的各项配置（包括如专用工具、备品备件等）的响应承诺情况，由评委进行横向评议并打分，各项配置均列明表格且详细说明的得3分，配置描述不齐全且能提供详细说明的得2分，仅附表格但未做详细说明的得1分，其他情况不得分。 |
| 安装条件、日常运行和保养的方案 | 3 | 根据各投标人对所投产品的安装条件、日常运行和保养的方案等情况的描述由评委进行横向评议并打分。方案清晰、合理的，可行的得3分，方案较为合理的得1分，方案较差或未予以描述的则此项不得分。 |

③商务项（F3×A3）满分为10分。

| 评标项目 | 评标分值 | 评标方法描述 |
| --- | --- | --- |
| 维护响应计划 | 3 | 根据各投标人的售 后服 务承诺、维护响应计划，包括具体的售 后服 务内容、故障响应时间、响应方式时间等方面，由评委进行横向评议并打分，售 后服 务承诺、维护响应计划描述非常清晰合理完善的且优于招标文件要求的得3分，售 后服 务承诺、维护响应计划描述较为清晰合理完善的得2分，售 后服 务承诺、维护响应计划描述不够清晰合理完善的得1分，其余不得分。 |
| 维修站或服务点的情况 | 2 | 投标人在福建省内设有专门专业维修站或服务点并配有维修工程师的得2分（投标人须提供相关证明材料，如工商部门注册登记证明，并附该维修站或服务点的具体地址、联系人、固定电话、维修工程师姓名、资质证书，未提供齐全的不得分） |
| 免费质保期 | 2 | 投标人所承诺的免费质保期在满足招标文件要求的基础上每增加一年得1分，满分2分。 |
| 业绩 | 3 | 投标人提供2015年9月1日起至本项目投标截止时间止(日期以合同签订时间为准)同类产品在中国境内的销售业绩情况由评委进行评分：每提供一份业绩得1分，满分为3分。投标人应如实提供该业绩项目的中标公告（提供相关网站中标公告的下载网页并注明网址）、中标通知书复印件、采购合同文本复印件，以及能够证明该业绩项目已经采购人验收合格的相关证明文件复印件（原件备查）。评委会将保留要求投标人提供原件予以核查的权利。未提供相关证明文件复印件的不得分；评标过程中如发现填报不实，本项不得分 |

④加分项（F4×A4）

a.优先类节能产品、环境标志产品：

a1若同一合同包内节能、环境标志产品报价总金额低于该合同包报价总金额20%（含20%）以下，将分别给予节能、环境标志产品价格项（F1×A1，按照满分计）和技术项（F2×A2，按照满分计）4%的加分；若同一合同包内节能、环境标志产品报价总金额占该合同包报价总金额20%-50%（含50%），将分别给予节能、环境标志产品价格项（F1×A1，按照满分计）和技术项（F2×A2，按照满分计）6%的加分；若同一合同包内节能、环境标志产品报价总金额占该合同包报价总金额50%以上的，将分别给予节能、环境标志产品价格项（F1×A1，按照满分计）和技术项（F2×A2，按照满分计）8%的加分。

a2若节能、环境标志产品仅是构成投标产品的部件、组件或零件，则该投标产品不享受鼓励优惠政策。同一品目中各认证证书不重复计算加分。强制类节能产品不享受加分。

| 评标项目 | 评标分值 | 评标方法描述 |
| --- | --- | --- |
| 节能产品、环境标志产品 | 7.2 | 投标人在投标时必须对属于节能、减排、环境标志产品单独在加分表中填写，并提供产品的证明资料复印件加盖投标人公章。未单独分项报价或未提供产品的证明资料的不给予加分。投标产品属于节能、减排、环境标志清单内产品的，可享受相关的鼓励优惠政策；评审委员会审查此项响应性只根据投标文件本身的内容，而不寻求其他的外部证据。 |

（4）中标候选人排列规则顺序如下：

a.按照评标总得分（FA）由高到低顺序排列。

b.评标总得分（FA）相同的，按照评标价（即价格扣除后的投标报价）由低到高顺序排列。

c.评标总得分（FA）且评标价（即价格扣除后的投标报价）相同的并列。

合同包3采用综合评分法：

（1）投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分（即评标总得分）最高的投标人为中标候选人。

（2）每个投标人的评标总得分FA＝F1×A1＋F2×A2＋F3×A3＋F4×A4（若有），其中：F1指价格项评审因素得分、F2指技术项评审因素得分、F3指商务项评审因素得分，A1指价格项评审因素所占的权重、A2指技术项评审因素所占的权重、A3指商务项评审因素所占的权重，A1+A2+A3=1、F1×A1＋F2×A2＋F3×A3=100分（满分时），F4×A4为加分项（即优先类节能产品、环境标志产品在采购活动中可享有的加分优惠）。

（3）各项评审因素的设置如下：

①价格项（F1×A1）满分为45分。

a.价格分采用低价优先法计算，即满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分。其他投标人的价格分统一按照下列公式计算：投标报价得分=（评标基准价／投标报价）×100。因落实政府采购政策需进行价格扣除的，以扣除后的价格计算评标基准价和投标报价。

b.价格扣除的规则如下：

| 评标项目 | 评标方法 |
| --- | --- |
| 小型、微型企业，监狱企业，残疾人 | 1、对小型、微型企业产品的价格给予6%的扣除，投标人或制造企业所在地的县级或以上中小企业主管部门的认定证明。 2、对监狱企业产品的价格给予6%的扣除，投标人为监狱企业的，需提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件复印件，原件备查，未提供者不给予价格扣除。 3、残疾人福利性单位提供本单位制造的货物、承担的工程或服务，或提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物），对相应货物、工程或服务的价格给予10%的扣除，投标人需提供的《残疾人福利性单位声明函》，未提供者不给予价格扣除。 |

②技术项（F2×A2）满分为45分。

| 评标项目 | 评标分值 | 评标方法描述 |
| --- | --- | --- |
| 投标货物的技术规格及要求 | 39 | 根据各投标人所投产品技术性能以及对招标文件各项基本要求的逐项响应承诺等方面情况由评委进行评议评分（需提供技术和服务要求响应表），投标人所投产品全部满足招标文件第五章招标内容及要求中“技术规格及基本要求”的得38分；技术参数中带有“▲”号的为重要技术参数要求，每负偏离一项扣3分；未带“▲”号的，每负偏离一项扣2分，评委将按照上述评分标准计算投标人的技术指标得分。 |
| 产品的备品配件 | 3 | 根据各投标人所投产品各项配置对招标文件要求的各项配置（包括如专用工具、备品备件等）的响应承诺情况，由评委进行横向评议并打分，各项配置均列明表格且详细说明的得3分，配置描述不齐全且能提供详细说明的得2分，仅附表格但未做详细说明的得1分，其他情况不得分。 |
| 安装条件、日常运行和保养的方案 | 3 | 根据各投标人对所投产品的安装条件、日常运行和保养的方案等情况的描述由评委进行横向评议并打分。方案清晰、合理的，可行的得3分，方案较为合理的得1分，方案较差或未予以描述的则此项不得分。 |

③商务项（F3×A3）满分为10分。

| 评标项目 | 评标分值 | 评标方法描述 |
| --- | --- | --- |
| 维护响应计划 | 3 | 根据各投标人的售 后服 务承诺、维护响应计划，包括具体的售 后服 务内容、故障响应时间、响应方式时间等方面，由评委进行横向评议并打分，售 后服 务承诺、维护响应计划描述非常清晰合理完善的且优于招标文件要求的得3分，售 后服 务承诺、维护响应计划描述较为清晰合理完善的得2分，售 后服 务承诺、维护响应计划描述不够清晰合理完善的得1分，其余不得分。 |
| 维修站或服务点的情况 | 2 | 投标人在福建省内设有专门专业维修站或服务点并配有维修工程师的得2分（投标人须提供相关证明材料，如工商部门注册登记证明，并附该维修站或服务点的具体地址、联系人、固定电话、维修工程师姓名、资质证书，未提供齐全的不得分） |
| 免费质保期 | 2 | 投标人所承诺的免费质保期在满足招标文件要求的基础上每增加一年得1分，满分2分。 |
| 业绩 | 3 | 投标人提供2015年9月1日起至本项目投标截止时间止(日期以合同签订时间为准)同类产品在中国境内的销售业绩情况由评委进行评分：每提供一份业绩得1分，满分为3分。投标人应如实提供该业绩项目的中标公告（提供相关网站中标公告的下载网页并注明网址）、中标通知书复印件、采购合同文本复印件，以及能够证明该业绩项目已经采购人验收合格的相关证明文件复印件（原件备查）。评委会将保留要求投标人提供原件予以核查的权利。未提供相关证明文件复印件的不得分；评标过程中如发现填报不实，本项不得分 |

④加分项（F4×A4）

a.优先类节能产品、环境标志产品：

a1若同一合同包内节能、环境标志产品报价总金额低于该合同包报价总金额20%（含20%）以下，将分别给予节能、环境标志产品价格项（F1×A1，按照满分计）和技术项（F2×A2，按照满分计）4%的加分；若同一合同包内节能、环境标志产品报价总金额占该合同包报价总金额20%-50%（含50%），将分别给予节能、环境标志产品价格项（F1×A1，按照满分计）和技术项（F2×A2，按照满分计）6%的加分；若同一合同包内节能、环境标志产品报价总金额占该合同包报价总金额50%以上的，将分别给予节能、环境标志产品价格项（F1×A1，按照满分计）和技术项（F2×A2，按照满分计）8%的加分。

a2若节能、环境标志产品仅是构成投标产品的部件、组件或零件，则该投标产品不享受鼓励优惠政策。同一品目中各认证证书不重复计算加分。强制类节能产品不享受加分。

| 评标项目 | 评标分值 | 评标方法描述 |
| --- | --- | --- |
| 节能产品、环境标志产品 | 7.2 | 投标人在投标时必须对属于节能、减排、环境标志产品单独在加分表中填写，并提供产品的证明资料复印件加盖投标人公章。未单独分项报价或未提供产品的证明资料的不给予加分。投标产品属于节能、减排、环境标志清单内产品的，可享受相关的鼓励优惠政策；评审委员会审查此项响应性只根据投标文件本身的内容，而不寻求其他的外部证据。 |

（4）中标候选人排列规则顺序如下：

a.按照评标总得分（FA）由高到低顺序排列。

b.评标总得分（FA）相同的，按照评标价（即价格扣除后的投标报价）由低到高顺序排列。

c.评标总得分（FA）且评标价（即价格扣除后的投标报价）相同的并列。

合同包4采用综合评分法：

（1）投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分（即评标总得分）最高的投标人为中标候选人。

（2）每个投标人的评标总得分FA＝F1×A1＋F2×A2＋F3×A3＋F4×A4（若有），其中：F1指价格项评审因素得分、F2指技术项评审因素得分、F3指商务项评审因素得分，A1指价格项评审因素所占的权重、A2指技术项评审因素所占的权重、A3指商务项评审因素所占的权重，A1+A2+A3=1、F1×A1＋F2×A2＋F3×A3=100分（满分时），F4×A4为加分项（即优先类节能产品、环境标志产品在采购活动中可享有的加分优惠）。

（3）各项评审因素的设置如下：

①价格项（F1×A1）满分为45分。

a.价格分采用低价优先法计算，即满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分。其他投标人的价格分统一按照下列公式计算：投标报价得分=（评标基准价／投标报价）×100。因落实政府采购政策需进行价格扣除的，以扣除后的价格计算评标基准价和投标报价。

b.价格扣除的规则如下：

| 评标项目 | 评标方法 |
| --- | --- |
| 小型、微型企业，监狱企业，残疾人 | 1、对小型、微型企业产品的价格给予6%的扣除，投标人或制造企业所在地的县级或以上中小企业主管部门的认定证明。 2、对监狱企业产品的价格给予6%的扣除，投标人为监狱企业的，需提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件复印件，原件备查，未提供者不给予价格扣除。 3、残疾人福利性单位提供本单位制造的货物、承担的工程或服务，或提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物），对相应货物、工程或服务的价格给予10%的扣除，投标人需提供的《残疾人福利性单位声明函》，未提供者不给予价格扣除。 |

②技术项（F2×A2）满分为45分。

| 评标项目 | 评标分值 | 评标方法描述 |
| --- | --- | --- |
| 投标货物的技术规格及要求 | 39 | 根据各投标人所投产品技术性能以及对招标文件各项基本要求的逐项响应承诺等方面情况由评委进行评议评分（需提供技术和服务要求响应表），投标人所投产品全部满足招标文件第五章招标内容及要求中“技术规格及基本要求”的得38分；技术参数中带有“▲”号的为重要技术参数要求，每负偏离一项扣3分；未带“▲”号的，每负偏离一项扣2分，评委将按照上述评分标准计算投标人的技术指标得分。 |
| 产品的备品配件 | 3 | 根据各投标人所投产品各项配置对招标文件要求的各项配置（包括如专用工具、备品备件等）的响应承诺情况，由评委进行横向评议并打分，各项配置均列明表格且详细说明的得3分，配置描述不齐全且能提供详细说明的得2分，仅附表格但未做详细说明的得1分，其他情况不得分。 |
| 安装条件、日常运行和保养的方案 | 3 | 根据各投标人对所投产品的安装条件、日常运行和保养的方案等情况的描述由评委进行横向评议并打分。方案清晰、合理的，可行的得3分，方案较为合理的得1分，方案较差或未予以描述的则此项不得分。 |

③商务项（F3×A3）满分为10分。

| 评标项目 | 评标分值 | 评标方法描述 |
| --- | --- | --- |
| 维护响应计划 | 3 | 根据各投标人的售 后服 务承诺、维护响应计划，包括具体的售 后服 务内容、故障响应时间、响应方式时间等方面，由评委进行横向评议并打分，售 后服 务承诺、维护响应计划描述非常清晰合理完善的且优于招标文件要求的得3分，售 后服 务承诺、维护响应计划描述较为清晰合理完善的得2分，售 后服 务承诺、维护响应计划描述不够清晰合理完善的得1分，其余不得分。 |
| 维修站或服务点的情况 | 2 | 投标人在福建省内设有专门专业维修站或服务点并配有维修工程师的得2分（投标人须提供相关证明材料，如工商部门注册登记证明，并附该维修站或服务点的具体地址、联系人、固定电话、维修工程师姓名、资质证书，未提供齐全的不得分） |
| 免费质保期 | 2 | 投标人所承诺的免费质保期在满足招标文件要求的基础上每增加一年得1分，满分2分。 |
| 业绩 | 3 | 投标人提供2015年9月1日起至本项目投标截止时间止(日期以合同签订时间为准)同类产品在中国境内的销售业绩情况由评委进行评分：每提供一份业绩得1分，满分为3分。投标人应如实提供该业绩项目的中标公告（提供相关网站中标公告的下载网页并注明网址）、中标通知书复印件、采购合同文本复印件，以及能够证明该业绩项目已经采购人验收合格的相关证明文件复印件（原件备查）。评委会将保留要求投标人提供原件予以核查的权利。未提供相关证明文件复印件的不得分；评标过程中如发现填报不实，本项不得分 |

④加分项（F4×A4）

a.优先类节能产品、环境标志产品：

a1若同一合同包内节能、环境标志产品报价总金额低于该合同包报价总金额20%（含20%）以下，将分别给予节能、环境标志产品价格项（F1×A1，按照满分计）和技术项（F2×A2，按照满分计）4%的加分；若同一合同包内节能、环境标志产品报价总金额占该合同包报价总金额20%-50%（含50%），将分别给予节能、环境标志产品价格项（F1×A1，按照满分计）和技术项（F2×A2，按照满分计）6%的加分；若同一合同包内节能、环境标志产品报价总金额占该合同包报价总金额50%以上的，将分别给予节能、环境标志产品价格项（F1×A1，按照满分计）和技术项（F2×A2，按照满分计）8%的加分。

a2若节能、环境标志产品仅是构成投标产品的部件、组件或零件，则该投标产品不享受鼓励优惠政策。同一品目中各认证证书不重复计算加分。强制类节能产品不享受加分。

| 评标项目 | 评标分值 | 评标方法描述 |
| --- | --- | --- |
| 节能产品、环境标志产品 | 7.2 | 投标人在投标时必须对属于节能、减排、环境标志产品单独在加分表中填写，并提供产品的证明资料复印件加盖投标人公章。未单独分项报价或未提供产品的证明资料的不给予加分。投标产品属于节能、减排、环境标志清单内产品的，可享受相关的鼓励优惠政策；评审委员会审查此项响应性只根据投标文件本身的内容，而不寻求其他的外部证据。 |

（4）中标候选人排列规则顺序如下：

a.按照评标总得分（FA）由高到低顺序排列。

b.评标总得分（FA）相同的，按照评标价（即价格扣除后的投标报价）由低到高顺序排列。

c.评标总得分（FA）且评标价（即价格扣除后的投标报价）相同的并列。

合同包5采用综合评分法：

（1）投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分（即评标总得分）最高的投标人为中标候选人。

（2）每个投标人的评标总得分FA＝F1×A1＋F2×A2＋F3×A3＋F4×A4（若有），其中：F1指价格项评审因素得分、F2指技术项评审因素得分、F3指商务项评审因素得分，A1指价格项评审因素所占的权重、A2指技术项评审因素所占的权重、A3指商务项评审因素所占的权重，A1+A2+A3=1、F1×A1＋F2×A2＋F3×A3=100分（满分时），F4×A4为加分项（即优先类节能产品、环境标志产品在采购活动中可享有的加分优惠）。

（3）各项评审因素的设置如下：

①价格项（F1×A1）满分为45分。

a.价格分采用低价优先法计算，即满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分。其他投标人的价格分统一按照下列公式计算：投标报价得分=（评标基准价／投标报价）×100。因落实政府采购政策需进行价格扣除的，以扣除后的价格计算评标基准价和投标报价。

b.价格扣除的规则如下：

| 评标项目 | 评标方法 |
| --- | --- |
| 小型、微型企业，监狱企业，残疾人 | 1、对小型、微型企业产品的价格给予6%的扣除，投标人或制造企业所在地的县级或以上中小企业主管部门的认定证明。 2、对监狱企业产品的价格给予6%的扣除，投标人为监狱企业的，需提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件复印件，原件备查，未提供者不给予价格扣除。 3、残疾人福利性单位提供本单位制造的货物、承担的工程或服务，或提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物），对相应货物、工程或服务的价格给予10%的扣除，投标人需提供的《残疾人福利性单位声明函》，未提供者不给予价格扣除。 |

②技术项（F2×A2）满分为45分。

| 评标项目 | 评标分值 | 评标方法描述 |
| --- | --- | --- |
| 投标货物的技术规格及要求 | 39 | 根据各投标人所投产品技术性能以及对招标文件各项基本要求的逐项响应承诺等方面情况由评委进行评议评分（需提供技术和服务要求响应表），投标人所投产品全部满足招标文件第五章招标内容及要求中“技术规格及基本要求”的得38分；技术参数中带有“▲”号的为重要技术参数要求，每负偏离一项扣3分；未带“▲”号的，每负偏离一项扣2分，评委将按照上述评分标准计算投标人的技术指标得分。 |
| 产品的备品配件 | 3 | 根据各投标人所投产品各项配置对招标文件要求的各项配置（包括如专用工具、备品备件等）的响应承诺情况，由评委进行横向评议并打分，各项配置均列明表格且详细说明的得3分，配置描述不齐全且能提供详细说明的得2分，仅附表格但未做详细说明的得1分，其他情况不得分。 |
| 安装条件、日常运行和保养的方案 | 3 | 根据各投标人对所投产品的安装条件、日常运行和保养的方案等情况的描述由评委进行横向评议并打分。方案清晰、合理的，可行的得3分，方案较为合理的得1分，方案较差或未予以描述的则此项不得分。 |

③商务项（F3×A3）满分为10分。

| 评标项目 | 评标分值 | 评标方法描述 |
| --- | --- | --- |
| 维护响应计划 | 3 | 根据各投标人的售 后服 务承诺、维护响应计划，包括具体的售 后服 务内容、故障响应时间、响应方式时间等方面，由评委进行横向评议并打分，售 后服 务承诺、维护响应计划描述非常清晰合理完善的且优于招标文件要求的得3分，售 后服 务承诺、维护响应计划描述较为清晰合理完善的得2分，售 后服 务承诺、维护响应计划描述不够清晰合理完善的得1分，其余不得分。 |
| 维修站或服务点的情况 | 2 | 投标人在福建省内设有专门专业维修站或服务点并配有维修工程师的得2分（投标人须提供相关证明材料，如工商部门注册登记证明，并附该维修站或服务点的具体地址、联系人、固定电话、维修工程师姓名、资质证书，未提供齐全的不得分） |
| 免费质保期 | 2 | 投标人所承诺的免费质保期在满足招标文件要求的基础上每增加一年得1分，满分2分。 |
| 业绩 | 3 | 投标人提供2015年9月1日起至本项目投标截止时间止(日期以合同签订时间为准)同类产品在中国境内的销售业绩情况由评委进行评分：每提供一份业绩得1分，满分为3分。投标人应如实提供该业绩项目的中标公告（提供相关网站中标公告的下载网页并注明网址）、中标通知书复印件、采购合同文本复印件，以及能够证明该业绩项目已经采购人验收合格的相关证明文件复印件（原件备查）。评委会将保留要求投标人提供原件予以核查的权利。未提供相关证明文件复印件的不得分；评标过程中如发现填报不实，本项不得分 |

④加分项（F4×A4）

a.优先类节能产品、环境标志产品：

a1若同一合同包内节能、环境标志产品报价总金额低于该合同包报价总金额20%（含20%）以下，将分别给予节能、环境标志产品价格项（F1×A1，按照满分计）和技术项（F2×A2，按照满分计）4%的加分；若同一合同包内节能、环境标志产品报价总金额占该合同包报价总金额20%-50%（含50%），将分别给予节能、环境标志产品价格项（F1×A1，按照满分计）和技术项（F2×A2，按照满分计）6%的加分；若同一合同包内节能、环境标志产品报价总金额占该合同包报价总金额50%以上的，将分别给予节能、环境标志产品价格项（F1×A1，按照满分计）和技术项（F2×A2，按照满分计）8%的加分。

a2若节能、环境标志产品仅是构成投标产品的部件、组件或零件，则该投标产品不享受鼓励优惠政策。同一品目中各认证证书不重复计算加分。强制类节能产品不享受加分。

| 评标项目 | 评标分值 | 评标方法描述 |
| --- | --- | --- |
| 节能产品、环境标志产品 | 7.2 | 投标人在投标时必须对属于节能、减排、环境标志产品单独在加分表中填写，并提供产品的证明资料复印件加盖投标人公章。未单独分项报价或未提供产品的证明资料的不给予加分。投标产品属于节能、减排、环境标志清单内产品的，可享受相关的鼓励优惠政策；评审委员会审查此项响应性只根据投标文件本身的内容，而不寻求其他的外部证据。 |

（4）中标候选人排列规则顺序如下：

a.按照评标总得分（FA）由高到低顺序排列。

b.评标总得分（FA）相同的，按照评标价（即价格扣除后的投标报价）由低到高顺序排列。

c.评标总得分（FA）且评标价（即价格扣除后的投标报价）相同的并列。

8、其他规定

8.1评标应全程保密且不得透露给任一投标人或与评标工作无关的人员。

8.2评标将进行全程实时录音录像，录音录像资料随采购文件一并存档。

8.3若投标人有任何试图干扰具体评标事务，影响评标委员会独立履行职责的行为，其投标无效且不予退还投标保证金。情节严重的，由财政部门列入不良行为记录。

8.4其他：无。

第五章   招标内容及要求

一、项目概况（采购标的）

1、本次招标采购的产品和服务主要用于福建省立医院使用。投标人提供的所有产品必须通过合法渠道获得，为全新原装品 牌货物或货物。设备技术参数必须符合或优于国家及行业相关标准。

2、投标人应以包括货物所涉及的有关项目的所有费用进行报价，包括：产品制造、运输、保险、安装、调试、搬运及设备就位、培训、保修、备品备件、专用工具、外贸代 理费（若有）、关税等一切相关费用。

3、投标人务必仔细阅读招标文件中所规定的，其中包括技术规格在内的所有细则。

4、采购货物标示“◆”为核心产品，“★”标示为不允许负偏离的实质性要求，“▲”标示为设备重要参数。

二、技术和服务要求（以“★”标示的内容为不允许负偏离的实质性要求）

一、合同包1设备参数及要求

◆（一）品目号1-1：医疗车

1、技术参数

1.1基本功能

门诊车（手术车）主要功能是进行早期的门诊治疗，主要分为外科、内科和耳鼻喉科。通过车厢及其附属设施、医疗设备、辅助设施的合理、系统配置，水、电路的合理排布，以满足系统需求。

1.2整车构成及结构布局

1.2.1整车构成

门诊车（手术车）采用二类底盘改装，主要由底盘、车厢、医疗设备设施、微环境调节系统、电气系统及辅助设备设施等构成。

车辆主要设备配置如下：

| 序号 | 设备名 称 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 底盘 | 1 | 国五 |
| 2 | 底盘改装 | 1 | 含副车架 |
| 3 | 方舱及附件 大板方舱、双扩 | 1 | / |
| 4 | 车厢外油漆 | 1 | 定制 |
| 5 | 车厢内饰 | 1 | 定制 |
| 6 | 地板 | 1 | 定制 |
| 7 | 洗手池 | 1 | 定制 |
| 8 | 空调 | 2 | 定制 |
| 9 | 暖风机 | 2 | 定制 |
| 10 | 配电系统 | 1 | 定制 |
| 11 | 工作台 | 3 | 定制 |
| 12 | 折叠椅 | 3 | 定制 |
| 13 | 折叠床(高腿) | 2 | 定制 |
| 14 | 垃圾桶 | 2 | 定制 |
| 15 | 紫外线灯 | 2 | 定制 |
| 16 | 灭火器 | 2 | 定制 |
| 17 | 换气扇 | 4 | 定制 |
| 18 | LED灯带 | 4 | 定制 |
| 19 | 千斤顶 | 2 | 定制 |
| 20 | 警灯 | 1 | 定制 |
| 21 | 倒车影像 | 1 | 定制 |
| 22 | 手动诊疗椅 | 1 | 定制 |

1.2.2结构布局

门诊车（手术车）采用驾驶室与车厢分离的厢式车结构，车厢为大板车厢，采用双扩翻板式结构形式。

▲整车外形尺寸(mm)：9270≤长≤9290，2500≤宽≤2550，3550≤高≤3610； 车厢外形尺寸（长×宽×高）(mm)：≤6058×2550×2438。（不含空调）门诊车车厢扩展后内部空间分为洗消区和门诊区2个区域，车厢前部非扩展区域为洗消区，扩展区域为门诊区。门诊区可分为外科诊断区、内科诊断区和耳鼻喉诊断区。 1.3底盘性能参数要求

底盘选用二类底盘，技术参数要求如下：

▲外形尺寸(长×宽×高)(mm): ≤（8790×2460×2840）； 驱动形式: 4×2；

▲排放:国五及以上； 发动机：柴油； 变速器:手动六档； 轴数:2；

▲轴距(mm): ≥5000； 前轮距(mm): ≥1880； 后轮距(mm): ≥1860； 总质量(kg): ≤16000； 整备质量(kg): ≤ 5300； 轮胎规格:10.00-20；

▲接近角/离去角(。): ≥ 20/18；

前悬/后悬(mm): 1430/2160； 油箱容积（L）: ≥ 160；

▲最高车速(km/h): ≥98；

▲排量(ML): ≥ 6700；

▲功率(KW): ≥155。

1.4改装技术要求

1.4.1 基本要求

系统车辆的外廓尺寸/车厢改装符合GB1589的规定；车厢上装后及底盘改装后不改变底盘原有性能，整车运行安全性符合GB7258的要求； 车上设备牢固可靠，耐冲击、抗振动；医疗车辆底盘与医疗方舱连接采用缓冲减震，能够在恶劣路面行驶时有效防护方舱及舱内设备；装车改造尽量少打孔，保持原状态，不影响原车辆的动力性能、制动性能、越野性能等原车的技术特性；车辆改装部分具有足够的强度、刚度，能够满足越野路况下，车体尺寸稳定，变形小，无裂纹和无损伤；车辆外部的照明和信号装置符合GB4785的规定；系统车辆整体布置充分考虑人的因素，便于使用和维修，满足人体量度要求，各检查点、测试点、润滑点、添加点等重要维护点布置在易见和易接近位置； 备胎安装牢固可靠，装卸方便。

1.4.2底盘改装要求

底盘设置裙边箱，保证有足够的储物空间和美观性。 底盘上设置副车架，与舱体连接可靠。 底盘改装不影响原底盘各项参数和性能，保持原车驾驶室结构，在车顶安装警灯、倒车影像。

1.4.3车厢结构要求

车厢厢体采用铝蒙皮聚氨酯夹芯大板式结构。

▲车厢底板、侧板和前后端板壁板厚度为≥51.4mm，其中内外蒙皮为≥1.2mm铝板，硬质聚氨酯泡沫厚度≥49mm，铝合金框架为≥40×43矩形方管，隔热板为≥6mmPVC。底板厚度为82.5mm，其中内蒙皮为≥1.2mm铝板，外蒙皮为≥1.2mm铝板，硬质聚氨酯泡沫厚度≥80mm，钢骨架架为≥50×70矩形方管，隔热板为≥10mmPVC。

▲车厢壁板采用大板压机热压一次成型，大板胶采用环氧树脂大板胶。不接受发泡制板工艺。

1.5主要设备参数要求

1.5.1 空调 电源（～V/Hz）：220/50； 额定制冷量（W）：≥4500； 额定制冷消耗功率（W）：≤2250； 最大制冷消耗功率（W）：≤3000； 制热量（W）：≥3000； 空气循环量（m3/h）：≥700； 噪声 室内侧（dB(A)）：≤55； 室外侧（dB(A)）：≤80。

1.5.2车载燃油暖风机 发热量（KW）：≥5； 热风排量（m3/h）：≥180； 额定功耗（W）：≤80；点火功耗（W）：≤300； 耗油量（L/h）：≤0.6。

1.5.3手动诊疗椅 离地面高度：≤520mm； 旋转角度360； 头枕延伸：0-200 mm； 背靠俯仰角度：90-180； 承载：≥135Kg无变形开裂现象； 尺寸：≤640×640×1090 mm。

1.5.4警报警灯 工作电压：24（V）； 类型：LED警示灯； 颜色：蓝色； 功率：≤100W。 1.5.5灭火器 外形尺寸：约510*φ130（mm）； 灭火剂类型：干粉灭火器。

（二）品目号1-2：医疗救治装备

1、急救背囊

用于提供现场紧急救治装备，主要是外科处置类和急救药品类的药械和耗材。模块化分类结构，快速识别，方便医务工作人员整理分类携行物资，并提供最好的物资保护；专业的背负系统，方便运输携行。 急救背囊每套包括6个模块组成，分别是急救背囊、初级清创背囊、复苏背囊、输注药供背囊、搬运背囊、检伤分类背囊。

1）急救背囊 ：背囊材料为1000D尼龙布料防水涂层抗撕裂、防水拉链、尼龙织带。背囊方便救援工作人员整理分类携行物资，提供最好的物资保护和背负系统，模块化分类结构，快速识别，方便整理。箱内配置包含听诊器、血压计、叩诊锤、镊子、砂轮、体温计、急救大剪刀，皮肤记号笔、压舌板等。

2）初级清创背囊： 背囊材料为1000D尼龙布料防水涂层抗撕裂、防水拉链、尼龙织带。背囊方便救援工作人员整理分类携行物资，提供最好的物资保护和背负系统，模块化分类结构，快速识别，方便整理。箱内配置包含清创缝合套件、手动呼吸器套件等。

3）复苏背囊：背囊材料为1000D尼龙布料防水涂层抗撕裂、防水拉链、尼龙织带。背囊方便救援工作人员整理分类携行物资，提供最好的物资保护和背负系统，模块化分类结构，快速识别，方便整理。箱内配置包含抗休克裤，手动呼吸器、气管套管、喉镜套装、输液加压袋、手动吸引器、喉罩等。

4）输注药供背囊：背囊材料为1000D尼龙布料防水涂层抗撕裂、防水拉链、尼龙织带。背囊方便救援工作人员整理分类携行物资，提供最好的物资保护和背负系统，模块化分类结构，快速识别，方便整理。箱内配置包含加压输液装置、砂轮等。

5）搬运背囊：背囊材料为1000D尼龙布料防水涂层抗撕裂、防水拉链、尼龙织带。背囊方便救援工作人员整理分类携行物资，提供最好的物资保护和背负系统，模块化分类结构，快速识别，方便整理。箱内配置包含负压真空担架、软体担架、卷式夹板、充气夹板、自粘弹性绷带、绳索、铝合金锁扣2枚等。

6）检伤分类背囊：背囊材料为1000D尼龙布料防水涂层抗撕裂、防水拉链、尼龙织带。背囊方便救援工作人员整理分类携行物资，提供最好的物资保护和背负系统，模块化分类结构，快速识别，方便整理。箱内配置包含检伤相应的药械。 2、急救医生背囊

背囊材料为1000D尼龙布料防水涂层抗撕裂、防水拉链、尼龙织带。背囊方便救援工作人员整理分类携行物资，提供最好的物资保护和背负系统，模块化分类结构，快速识别，方便整理。箱内配置包含三角巾急救包、烧伤急救包、绷带卷、血压表、手电筒、体温计、创伤手术包、手术刀柄、手术刀片、医用缝合针等。 3、急救护理背囊

背囊材料为1000D尼龙布料防水涂层抗撕裂、防水拉链、尼龙织带。背囊方便救援工作人员整理分类携行物资，提供最好的物资保护和背负系统，模块化分类结构，快速识别，方便整理。箱内配置包含三角巾急救包、胶布、医用纱布块、绷带卷、止血带、棉棒、夹板等。

4、外伤辅料急救包

背囊材料为1000D尼龙布料防水涂层抗撕裂、防水拉链、尼龙织带。背囊方便救援工作人员整理分类携行物资，提供最好的物资保护和背负系统，模块化分类结构，快速识别，方便整理。箱内配置包含复苏气囊、听诊器、血压计、压舌板、手电、医用剪刀、辅料镊子、口对口呼吸膜、体温计、酒精棉片等。

5、折叠担架

折叠式担架，铝合金材质，轻量便携。 展开尺寸：≥（2090mm*560mm*100mm）。 收拢尺寸：≤(580mm*20mm*120mm)。

6、配置清单如下：

| 序号 | 设备名 称 | 数量 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 急救背囊箱组 | 1 | 套 |
| 2 | 急救医生背囊 | 1 | 个 |
| 3 | 急救护理背囊 | 1 | 个 |
| 4 | 外伤敷料急救包 | 1 | 个 |
| 5 | 折叠担架 | 10 | 个 |

（三）品目号1-3：快速检测装备

▲箱体印制中国卫生统一标识，须提供产品彩页或实物照片。

▲为确保内部配置物品放置安全合理，须提供箱内布局彩图或实物照片。

1、水质理化快速检测箱

配置电导仪、酸度计、水中重金属、氰化物、农药、毒鼠强等速测试剂共四十几类、近百件设备器材。可以在野外对水质常规物理参数进行定量、半定量或定性检测。集成箱体为滚塑箱，防水、抗压，适合远程运输。重量﹤8.0KG，规格尺寸：≤640×440×270mm。

2水质微生物快速检测箱

配置便携紫外线消毒灯、水质采样设备及肠道致病菌检测试剂等共三十几类、数十件设备耗材。可以检测水中细菌总数、大肠菌群、大肠杆菌和部分肠道致病菌（沙门氏菌、金黄色葡萄球菌、副溶血弧菌、阪崎肠杆菌、蜡样芽孢杆菌）。 集成箱体为滚塑箱，防水、抗压，适合远程运输。重量﹤8.0KG，规格尺寸：≤640×440×270mm。

3、食品理化快速检测箱

配置农残仪、毒鼠强、氰化物、亚硝酸盐、瘦肉精速测试剂等共六十几类、上百件设备耗材。能够含检测农药残留、亚硝酸盐、矿物元素、氰化物、吊白块、甲醛、非食用色素等多种常见化学性食物中毒的试剂或仪器,用于现场食品理化指标的快速定性定量检测。集成箱体为滚塑箱，防水、抗压，适合远程运输。重量﹤8.0KG，规格尺寸：≤（640mm×440mm×270mm）。

4、食品微生物快速检测箱

配置紫外线消毒灯，酒精灯，采样装备及肠道致病菌检测试剂等共三十几类、近百件设备耗材。能够对食品进行微生物快速检验。检测项目包括：菌落总数、大肠肝菌、肠道致病菌（沙门氏菌、金黄色葡萄球菌、副溶血弧菌、阪崎肠杆菌、蜡样芽孢杆菌）。 集成箱体为滚塑箱，防水、抗压，适合远程运输。重量﹤8.0KG，规格尺寸：≤（640mm×440mm×270mm）。

5、配置清单如下：

| 序号 | 设备名 称 | 数量 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 水质理化快速检测箱 | 1 | 套 |
| 2 | 水质细菌/微生物快速检测箱 | 1 | 套 |
| 3 | 食品理化快速检测箱 | 1 | 套 |
| 4 | 食品微生物快速检测箱 | 1 | 套 |

（四）品目号1-4：炊事餐饮装备

▲箱体印制中国卫生统一标识，须提供产品彩页或实物照片。

▲为确保内部配置物品放置安全合理，须提供箱内布局彩图或实物照片。

1、野营炊事箱组

野营炊事箱组，可满足≥60人队伍野营主副食制作供应。包括炊事帐篷、炊具等配套设施，现场展开为面积≤12 ㎡的移动厨房，配置野营燃油炉具、炊具、软体水罐、水盆等，可以完成60人份的主、副热食制作。海拔≥5000米以下地区均可使用。 炊事箱组每套由3-4个箱体组成，采用航空铝镁合金材料包装箱，便于远程运输。包括燃油炉具；炒锅、蒸锅、高压锅等锅具；水盆、水桶、水勺等水具；菜刀菜板等用具。 配置创新型燃油炉，燃烧器以轻质柴油为燃料，火势连续可调，电子雾化，燃料与空气根据使用环境自动配比，燃烧更加充分。燃烧器状态电子检测，面板直观显示状态和故障代码。 配置高压锅，≥37L，采用304不锈钢制作，底部为高强度符合材料，极限压力≥2.4kg。 配置焖饭器，使高压锅具备米饭、馒头面食两用功能。

2、食品冷藏箱

食品冷藏箱配置为冷藏冷冻两用冰柜一台。 环保节电，能耗级别一级，容积≥100L；U型一体化外壳，制冷方式为直冷，重量≤35kg，冷冻能力≥11kg。 食品冷藏箱每套由1个箱体组成，采用定制航空包装箱，便于远程运输。

3、食品保温箱

食品保温箱配置为双层不锈钢保温桶一个。 采用双层不锈钢结构，内置保温材料，保温时间≥40h，有效容积≥40L；采用食品级材料，安全环保；配有锁扣密封，使用方便。食品保温箱采用定制航空包装箱，≥4个保温桶集成在1个箱体中，便于远程运输。

4、野营餐厅

铝合金框架式简易餐厅帐篷，单个使用面积≥12㎡，可任意拼接组合，8套可提供60人队伍同时用餐及会议场所。 每套配有1桌8椅，可折叠便携，金属材料，承重≥80kg。食品保温箱采用航空铝镁合金材料包装箱，每≥2套集成在1个箱体中，便于远程运输。

5、配置清单如下：

| 序号 | 设备名 称 | 数量 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 野外炊事箱组 | 2 | 套 |
| 2 | 食品冷藏箱 | 4 | 台 |
| 3 | 食品保温箱 | 4 | 个 |
| 4 | 野营餐厅 | 8 | 套 |

（五）品目号1-5：净水储水装备

▲箱体印制中国卫生统一标识，须提供产品彩页或实物照片。

▲为确保内部配置物品放置安全合理，须提供箱内布局彩图或实物照片。

1、净水装置箱

净水装置箱包括净水机主机和配套水管配件等。

主要技术参数要求如下： 可除去肉眼可见物、除菌，除菌率达≥99.9%； 操作压力：0.1-0.3MPa； 产水流量：300-400L/h； 外接电源：AC 220V/50Hz； 功率消耗：≤400w； 净水装置箱每套由1个箱体组成，采用航空铝镁合金材料包装箱，便于远程运输。

2、取水装置箱

取水装置箱包括抽水机主机和配套水管配件等。取水装置箱抽水机水泵,外形采用精密铸造不绣钢机身，美观大方，具有防锈、耐腐蚀、无污染等特点，配置相关管路管件以及配件。配有胶管（进水管和出水管）。用于在野营环境下采集地表水。性能参数： 最大总扬程≥30m， 吸水扬程≥7m， 最大流量≥600 L/min， 噪音水平≤71 dB(A)；重量≤30kg。取水装置箱组由1个箱体组成，采用航空铝镁合金材料包装箱，便于远程运输。

3、储水装置箱

储水装置箱,每套包括封闭式和开放式储水装置各1件，储水囊≥1000L（开放式），储水袋≥300L（封闭式），可折叠，方便携带运输，材质为PVC涂层，耐高低温、抗拉强度高结实耐用。食品级材料，安全环保，耐冲击、耐高温,不渗漏、不易老化、安装运输方便。配备快接管件，方便使用。储水囊为自升式，不易倒伏，配有充气泵，用于存储原水。储水袋为密闭式，用于存储净水。 储水装置箱组由1个箱体组成，采用航空铝镁合金材料包装箱，便于远程运输。

4、用水装置箱

用水装置箱由2个集成箱组成，包括自动供水泵、分水器、水槽、水龙头和折叠支架等，并配有野营场所挖排水沟的工兵铲等配套工具。 供水方式可外接管道水源或储水囊两种。配置包括水泵、水槽、水龙头、折叠支架、进水管、排水管、工兵铲等，配有上下水管路；配有缺水保护装置；成套箱组包装，箱组化便于整理和携带；方便装卸运输。 用水装置箱组采用航空铝镁合金材料包装箱，每4套集成包装在2个铝镁合金箱中，便于远程运输。

5、配置清单如下：

| 序号 | 设备名 称 | 数量 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 净水装置箱 | 2 | 套 |
| 2 | 取水装置箱 | 2 | 台 |
| 3 | 储水装置箱 | 4 | 套 |
| 4 | 用水装置箱 | 4 | 套 |

（六）品目号1-6：环境条件装备

1、空间净化消毒器

1）作用效果：高效杀灭空气和物体表面的各种微生物，包括细菌、酵母、霉菌、病毒等。对ATCC 9372的指示菌株芽孢能够达到 6log 的杀灭效率。

2）技术要求：非压缩空气雾化和超声雾化原理。使用超高速风机结合特殊的雾化系统将过氧化氢等消毒剂雾化成亚微米的颗粒，均布于整个房间进行彻底的灭菌。

3）汽化参数：汽雾具有高初始动能，出口线速度≥60m/s。90%以上的液滴直径小于1微米。 机器能够使用低浓度的过氧化氢（浓度≤8%）达到 6log的灭菌效果，且消毒剂酸度不低于pH4.0,对设备和室内墙面地面无腐蚀现象。 能够兼容各种杀菌原理的消毒剂，不限定消毒剂的品种。

2、充气帐篷

框架式充气帐篷，采用气柱框架形式，篷布气柱支架一体式，气囊采用PVC 涂层布高频热合而成，强度高，气密性好，电动泵充气可快速成型。正常情况下持续5 天不用补气。搭建拆卸简单快捷，在5～10分钟就可以充气完成。

3、帐篷空调

制冷量：≥5 KW； 制热量：≥5.5KW； 适用面积：25-30㎡； 电源：220V 50Hz； 噪声(室外): ≤55 dB(A)； 风管：长≥500mm ф250mm。

4、移动空调

冷暖型移动空调，钛金两器（蒸发器和冷凝器），杀菌防霉，自动清洁，高效节能，比普通空调更节能；整体式空调，免专业安装； 高效双重辅助水冷装置；压缩机制冷，电辅助加热，独立除湿，三效合一； 电辅热原理，节能低碳； 冷凝水打水雾化，免排水之忧； 液晶显示面板，手动、遥控双重控制； 万向脚轮，随时移动，即插即用。

5、电风扇

工业用落地扇， 电风扇额定功率≥40W， 金属扇叶，多档风力调节，正常风风类， 机械式控制方式， 额定电压为220V/50Hz。

6、配置清单如下：

| 序号 | 设备名 称 | 数量 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 空间净化消毒器 | 2 | 台 |
| 2 | 充气帐篷 | 10 | 顶 |
| 3 | 帐篷空调 | 10 | 台 |
| 4 | 移动空调 台 | 10 | 台 |
| 5 | 电风扇 | 20 | 台 |

（七）品目号1-7：营具睡具装备

1、现场指挥作业平台

现场指挥作业平台一套包含四个箱组，采用滚塑箱结构，收拢为箱体，展开可组成≥3m×2m的会议桌，内部配置有指挥办公用的便携式投影仪、打印机、扫描仪、会议音频系统等设备，为应急现场召开会议及开展应急指挥作业等工作提供基本工作环境。

▲须提供产品彩页或实物照片。

2、折叠桌椅

桌面展开尺寸为≥（1200mm×600mm）， 椅子承重≥100KG。 展开时为硬面桌，撤收后为平板结构，方便运输。 由折叠双人桌和两折叠椅组成。 桌面材料为改性工程塑料，架为金属管。椅面材料为牛津布，架为金属管。

3、宿营睡具箱

宿营睡具箱，每套为1个箱，包括折叠床≥10个和个人睡具包≥10个。 折叠床为铝合金折叠式，采用航空铝材支架，高强度牛津布面料，床面尺寸≥（1900mm×600mm）；个人睡具包每套配置包括：羽绒睡袋、毛巾被、床单、充气枕头、拖鞋、毛巾、手提袋。

4、折叠床

床面展开尺寸≥（1900mm×600mm）； 质量：≤15kg/张； 展开时为硬面架子床，撤收后为平板结构，方便运输。 床面材料为改性工程塑料，床架为金属管。

5、睡袋

≥400g羽绒睡袋。春亚纺面料，含绒量≥400g/平方。

6、配置清单如下：

| 序号 | 设备名 称 | 数量 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 现场指挥作业平台 | 1 | 套 |
| 2 | 折叠桌椅 | 30 | 张 |
| 3 | 宿营睡具箱组 | 6 | 套 |
| 4 | 折叠床 | 30 | 张 |
| 5 | 睡袋 | 25 | 个 |

（八）品目号1-8：垃圾处理装置
1、野营厕所箱组

野营厕所箱组由帐篷和移动式厕所设施及配件组成，包括4 个蹲式如厕装置以及土木工具一套、消杀器械一套。 厕所帐篷选用框架式帐篷，实际有效使用面积≥12 ㎡，帐篷长≥4m、宽≥2.4m、檐高≥2.1m、顶高≥2.9m；面料为600D丛林迷彩防水牛津布，其抗拉、抗撕裂、耐老化、防雨等性能优良，正常使用寿命可达3年以上，棚架为直缝焊接钢管；帐篷结构牢固，安全可靠。 厕所帐篷技术性能稳固，能在自重和≥8㎝厚的积雪、≥8级风力的荷载下安全使用。帐篷构造简单、架撤方便。

2、垃圾箱（垃圾袋）

垃圾箱≥30个，医用垃圾袋≥10卷。

3、配置清单如下：

| 序号 | 设备名 称 | 数量 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 野营厕所箱组 | 2 | 套 |
| 2 | 垃圾箱（垃圾袋） | 30 | 套 |

（九）品目号1-9：包装和装卸装备

1、手动液压搬运车

额定荷载（kg）：≥2000； 货叉长度（mm）： ≥1150； 货叉外宽（mm）：≥550； 货叉最低高度（mm）：≥85； 货叉最高高度（mm）：≥200； 承载轮：双轮； 轮子材质：尼龙/聚氨酯； 货叉自宽（mm）：≥160； 承载轮尺寸（mm）：≥70×60； 转向轮尺寸（mm）: ≥160×50； 自重（kg）：≤85。 交直流两用，可随机充电。 2、电动液压搬运车

额定载荷：≥1500kg； 自重(带电瓶)：≤115kg； 货叉长：≥1150mm； 降低后货叉高度：≥85mm； 总长：≤1600mm； 总宽b1/ b2(mm)：560 680； 货叉横截面宽：≥560mm； 通道宽度转角处：≥1930mm； 托盘尺寸：≥1000×1200mm； 通道宽度直行处：（1800±20）mm； 托盘：≥（800×1200）mm； 外转弯半径：≤1480mm； 行进速度（承载/空载）：≥3.5/4（km/h）； 最大爬坡度（承载/空载）≥ 3%/10%； 电瓶电压/额定容量(5h)：24/60×2（V/Ah）。

3、便携式装卸装置

便携式装卸装置，机身和载物板可折叠，电池可快速拆装，占用空间小，采用合金框架，重量轻，可放入车辆后备箱，携带方便。自重≤45KG，载重≥180KG。原装直流发动机，寿命长。 主要配置包括便携吊车主机、货叉、吊钩、电池，升降高度（带吊钩附件）30cm至190cm。

4、便携式包装机 机重：≤3.5KG； 束紧方式：按钮式摩擦熔接； 电池：每台机附二电池； 充电一次可打：200条捆包带； 宽度：12－16mm（可调）； 适合PP、PET带厚度:PP：0.4－1.0mm，PET：0.5－1.0mm； 最大拉力：≥2000N； 束紧方式：自动束紧； 最大束紧力：40-200KG； 充电时间：≤60分钟； 电池寿命：≥3000次。

5、托盘及紧固装置

注塑材质，国标托盘，方便箱组堆码，方便叉车移动运输。每套配紧固装置2条，紧固带宽度大于4cm，配金属材质自锁装置。

6、平板车

手拉拖车，人工操作，近距离搬运。可折叠，方便携带运输。载重大于200kg。 7、配置清单如下：

| 序号 | 设备名 称 | 数量 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 手动液压搬运车 | 4 | 台 |
| 2 | 电动液压搬运车 | 2 | 台 |
| 3 | 便携式装卸装置 | 1 | 台 |
| 4 | 便携包装机 | 2 | 套 |
| 5 | 托盘及紧固装置 | 30 | 套 |
| 6 | 平板车 | 10 | 台 |

（十）品目号1-10：箱组集成

1、设备集成箱：采用航空铝镁合金材质，采用整体焊卯工艺制作，箱体符合国际ATA300航空运输标准。 长×宽×高：（1200±50）mm×（800±50）mm×（600±50）mm。 箱体重量≤20Kg，单位体积重量/容积自重比42Kg/m3。 密封性、防水性，达到IP65等级，很好的保证箱体的防尘防水需求。

2、仪器集成箱：采用航空铝镁合金材质，采用整体焊卯工艺制作成型，箱体符合国际ATA300航空运输标准。 长×宽×高：（800±50）mm×(600±50）mm×(600±50）mm。 箱体重量≤20Kg，单位体积重量/容积自重比≥40Kg/m3。 密封性、防水性，达到IP65等级，很好的保证箱体的防尘防水需求。

3、强抗压周转箱：用于存储食品等零散包装物品，便于运输。 分为（45±2）L和（58±2）L两种型号各≥40个；箱体采用PP5环保材料，具有超轻和强度高的特点。

4、配置清单如下：

| 序号 | 设备名 称 | 数量 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 设备集成箱 | 25 | 个 |
| 2 | 仪器集成箱 | 30 | 个 |
| 3 | 强抗压周转箱 | 80 | 个 |

（十一）品目号1-11：个人携行装备

配置65套紧急医学救援应急队伍个人装备。

每套个人装备包含：

1 制式服装 65 套

单套配置：含冬装1 套，马甲1件，短袖 T恤2件， 夏裤2条， 工作帽 1顶，臂章2个。

2 个体防护服装 65 套

单套配置：含丛林帽1顶，安全帽1顶，高帮工作鞋1双，低帮工作鞋1双，超轻羽绒服1件，高警示分体雨衣1套。

3 日常作训服装 65 套

单套配置：含冲锋服上衣和裤子1套，作训服上衣和裤子1套

4 服装套件 65 套

单套配置：含护膝护肘1套/眼罩耳塞1套/皮带1条

5 个人携行具 65 套

单套配置：工作包（双肩背包）1个，腰包1个，拉杆箱1个

6 生活用具 65 套

单套配置：洗漱包（含洗漱用品、驱避剂、防晒霜）1个，保温水杯1个，饭盒餐具1套

7 急救包 65 套

单套配置：便携外科急救包1个

8 办公用具包 65 套

单套配置：记事本2个，签字笔2支、记号笔2支，U盘1个，充电宝1个

9 户外用具包 65 套

单套配置：轻便帐篷1顶，轻便抓绒睡袋1个，防潮垫1个，多功能刀1个，太阳镜1副，防切割手套1双，登山杖1个，指南针1个，救生哨1个，荧光棒2个，简易雨衣1个，雨伞1个，手电1个，头灯1个，帐篷灯1个。

制式服装需符合《中国卫生服装应急技术规范》相关要求，主要参数要求如下。

| 序号 | 项目 | 单位 | 数量 | 技术参数 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 冬装（冲锋上衣、 抓绒内胆、冲锋裤） | 套 | 1 | 采用塔丝隆牛津布面料，成份为 100% 锦纶短纤维。 |
| 2 | 夏装裤子 | 套 | 2 | 采用精梳涤棉混纺 1/3 斜纹 布，65%锦纶长丝和 35%棉，纱线为 为 21s×21s，克重为 180g/㎡ |
| 3 | T恤 | 件 | 2 | 短袖T恤，使用速干面料，吸湿速干功能强， 贴身穿着舒适。 |
| 4 | 马甲 | 件 | 1 | 采用塔丝隆牛津布面料，成份为 100% 锦纶短纤维。 |
| 5 | 帽子 | 顶 | 1 | 采用精梳涤棉混纺面料，吸湿透气。 |
| 6 | 臂章 | 个 | 2 | 采用多彩立体电脑绣花工艺，中间 位置是“红花白十字”图案，上下 分别绣有地域和队伍类别。 |

（十二）品目号1-12：折叠药品柜：

展开外形尺寸：（900±10*370±10*1750±10）mm； 收拢外形尺寸：（900±10*370±10*900±10）mm； 医务车尺寸：（750±10*250±10*800±10）mm； 展开时间：≤2min。

二、合同包2设备参数及要求

（一）2-1制氧系统

1、压缩空气源技术参数（含盖空气纯化单元） 主要技术指标：

1）设备形式：组合移动式

2）电 源：AC220V 50Hz

3）产气量:≥0.6M3/min 处理量：≥1.4M3/min

4）输入功率：≦4500VA（动力源留有余量，确保制氧主机供气充足）

5）外形尺寸:压缩空气部分≦[长970×深630×高780]（mm），气源纯化部分≦[长500×深550×高660]（mm），若外形尺寸不能满足要求，需另附说明

6）重量：压缩空气部分≦140kG，气源纯化部≦40KG。 按电击防护分类属于I类、连续运行的普通设备，不适合在易燃、易爆气体的场合使用。

7）正常工作条件： 噪 音: ≦75dB（A） 环境温度范围：5℃～40℃； 相对湿度范围：≤80%

2、制氧主机技术参数 设备形式：

1) 整体移动式（配置人机界面、可放倒运输）

2) 电 源：AC220V 50Hz

3) 输入功率：≦400VA

4) 氧流量：≥25L/min（1.5m3/h） 氧浓度：93%±3% 输出氧气压力：≥0.4Mpa

5) 噪 音: ≦60dB（A）

6) 重 量：≦70kg

7) 外形尺寸：≦[长740×深610×高990]（mm），机箱内部尺寸涵盖储存氧气管路空间，若外形尺寸不能满足要求需另附说明

3、供氧稳定装置（可以内置于制氧主机内部运输）

1）电 源：DC12V （自带蓄电池，可充电）

2）配置氧流量：≥25L/min（1.5m3/h），液晶显示 接口：快插形式（1进4出）

3）重 量：≦15kg

4）外形尺寸：≦[长550×深360×高280]（mm），若外形尺寸不能满足要求需另附说明

（二）2-2制氧系统

1、压缩空气源技术参数（含盖空气纯化单元）主要技术指标：

1）设备形式：整体移动式

2）电 源：AC220V 50Hz

3）产气量：≥0.3M3/min

4）处理量：≥0.6M3/min

5）输入功率：≦2500VA（动力源留有余量，确保制氧主机供气充足）

6） 外形尺寸:≦[长900×深600×高660]（mm）若外形尺寸不能满足要求，需另附说明

7）重量：≦110kg 按电击防护分类属于I类、连续运行的普通设备，不适合在易燃、易爆气体的场合使用。

8）正常工作条件： 噪 音: ≦70dB（A） 环境温度范围：5℃～40℃； 相对湿度范围：≤80%

2、制氧主机技术参数

1）设备形式：整体移动式（配置人机界面、可放倒运输）

2）电 源：AC220V 50Hz

3）输入功率：≦300VA

4）氧流量：≥16L/min（1m3/h）

5）氧浓度：93%±3% 输出氧气压力：≥0.4Mpa

6）噪 音: ≦60dB（A）

7）重 量：≦60kg

8）外形尺寸：≦[长740×深610×高990]（mm），机箱内部尺寸涵盖储存氧气管路空间，若外形尺寸不能满足要求需另附说明

3、供氧稳定装置（可以内置于制氧主机内部运输）

1）电 源：DC12V （自带蓄电池，可充电）

2）配置氧流量：≥25L/min（1.5m3/h），液晶显示 接口：快插形式（1进4出）

3）重 量：≦15kg

4)外形尺寸：≦[长550×深360×高280]（mm），若外形尺寸不能满足要求需另附说明

三、合同包3品目号3-1：呼吸机设备参数及要求

1、概述：

▲1.1 满足成人、儿童的通气要求

▲1.2 中文操作界面，大尺寸(≥12寸)彩色触摸屏

1.3 供气方式：采用中央供气或空压机供气，非涡轮供气

1.4 具备内置蓄电池:供电时间不少于60分钟

2、通气模式：

2.1．VCV/IPPV/VC

2.2．PCV /BiPAP/PC

2.3．PRVC /Autoflow/VV+/PCV-VG

2.4．SIMV(PC+PS)

2.5．SIMV(VC+PS)

2.6．SIMV(PRVC+PS)

2.7．PS(压力支持通气)

2.8. SPONT/CPAP

2.9．PEEP

2.10.智能后备通气

▲2.11.智能吸痰支持功能

3、技术指标：

3.1．潮气量：100-2000ml

3.2．呼吸频率：4-98b/min

3.3．吸气时间：0.15-8s

3.4．峰值流量：180L/min

3.5. 基础气流：2L/min

3.6．吸气压力：0…100mbar

3.7. 吸气中止终止1%-70%可调

3.8．PEEP压力：0…45mbar

3.9．PSV压力：0…80mbar

3.10．压力上升时间：0…2s

3.11．吸入氧浓度：21…100%

*3.12．触发方式：压力触发和流量触发

3.13．呼气触发灵敏度：1%-70%

3.14. 窒息通气推迟时间：15s…45s

▲3.15.流量传感器是超声流量传感器或晶体热膜式传感器，非耗材，可永久使用。

3.16.具有顺应性补偿功能。

▲3.17.动态的呼出阀，实时计算呼吸系统的顺应性和阻力，在病人呼气相不断调整呼出阀门开启的大小，确保病人呼气阻力最低，呼气更顺畅。

4、监测项目：

4.1 大尺寸(≥12寸)彩色触摸显示控制屏

▲4.2 流量传感器，不受温度、湿度影响，采样频率≧2000次/秒。

4.3 吸入潮气量

4.4 呼出潮气量

4.5 总呼吸频率

4.6 机械通气频率

4.7 自主呼吸频率

4.8 机械分钟通气量

4.9 自主分钟通气量

4.10 分钟泄漏气量

4.11 气道峰压

4.12 平台压

4.13 平均压

4.14 PEEP

4.15 分钟平均压

4.16 吸气时间

4.17 吸呼比

4.18 吸入氧浓度

4.19 压力、流量、容量与时间的波型

4.20 动态顺应性

4.21 静态顺应性

4.22 气道阻力

4.23 呼吸力学环图，压力－容量环，流速－容量环

4.24 可进行不同时间的比较以及可冻结环图，测量高/低拐点

4.25 口腔闭合压P 0.1

4.26 内源性PEEP int PEEP

4.27 浅快呼吸指数

4.28 弹性

4.29 时间常数

▲4.30 可以同时同屏显示≥3道曲线波形，≥2个呼吸力学环，监测参数，并可以储存所有参数的趋势图，提供游标，用户自定义时间段

5、报警项目:

5.1 智能三级声光报警系统

5.2 人机对话功能，提供中文报警文字信息

5.3 气源报警

5.4 气道压力（高/低）报警

5.5 呼吸频率（高/低）报警

5.6 吸入潮气量过高报警

5.7 分钟通气量（高/低）报警

5.8 窒息报警

5.9 吸入氧浓度（高/低）报警

5.10 管道脱落/泄漏报

5.11 机器故障报警

6、单台配置清单：

| 序号 | 设备名 称 | 数量 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 主机 | 1 | 台 |
| 2 | 高压空气管5米（含接头，德标） | 1 | 条 |
| 3 | 高压氧气管5米（含接头，德标） | 1 | 条 |
| 4 | 支持臂 | 1 | 个 |
| 5 | 湿化器固定器 | 1 | 个 |
| 6 | 呼吸机小车 | 1 | 个 |
| 7 | 氧电池 | 1 | 个 |
| 8 | 呼出气体模块 | 1 | 个 |
| 9 | 湿化器（型号可根据用户需求调整） | 1 | 套 |
| 10 | 成人呼吸管路（可重复消毒使用） | 1 | 套 |

四、合同包4品目号4-1：培训考核系统参数及要求

1、胸腔按压反馈仪：

1.1、采用加速度传感技术和压力传感技术结合的技术原理，能精确的监测按压深度、频率、胸腔回弹。

1.2、自动同步录音，并可实时保存录音数据，且可储存至少8G的录音数据。 1.3、采用WIFI无线传输技术，操作方便，免去有线连接的繁杂。

1.4、 深度监测范围：20-90mm, ±2mm。

1.5、频率监测范围：40-180次/分钟，±2次/分钟。

1.6、胸腔回弹监测：提供按压时胸腔是否充分回弹的实时反馈。

1.7、统计参数：按压结束后可通过心肺复苏数据管理软件统计按压深度、按压频率、按压时间、CCF值等数据。

1.8、数据储存：具备按压数据自动存储功能，且可储存至少8G的数据。

1.9、采用锂电池供电的方式，连续工作时间大于4小时。

1.10、语音提示、录音功能可选择关闭/开启。

2、CPR中央管理系统：

硬件部分要求：

2.1、基于Windows 8平台，台式机；

2.2、一机双屏显示，≥21寸液晶显示器；

2.3、具备胸腔按压反馈仪无线接收功能；

2.4、≥2GB内存，≥1G独立显卡；

2.5、≥500GB存储硬盘空间；

2.6、配件：键盘、鼠标、VGA线、TP-LINK TL-WR2041N 450M无线路由器； 软件部分要求：

2.7、与胸腔按压反馈仪进行无线数据连接，实时监测并显示学员的按压数据，含按压波形、按压频率、按压深度、按压频率、CCF、按压持续时间、按压中断时间、按压总时间、是否有滞留施压。

2.8、集中显示功能：一对多的培训支持，单屏支持8位学员按压数据集中显示，能同时对8位学员培训考核的按压质量进行监测。

2.9、显示学员个人信息，方便导师进行批量学员信息导入。

2.10、培训计划设置功能：可根据实际情况做培训课程的安排。

2.11、培训考核模板自定义：具备考核模板编辑功能，可根据实际情况调整考核流程项目。

2.12、培训数据自动电子归档：培训考核结束后，CPR中央管理系统自动形成考核报告（可选择打印）并存储归档。

2.13、历史信息回顾：可对培训人员的基本信息、培训信息、人工按压数据等进行回顾分析。

2.14、培训信息总览：具备培训信息数据库，最多支持10万人次培训信息存储。

2.15、培训信息检索功能：可根据姓名、培训日期等条件进行检索。

3、移动考评仪：

硬件部分要求：

3.1、采用Android系统或IOS系统。

3.2、≥10英寸触摸电容屏，分辨率≥1920x1200。

3.3、内存：≥4G+64G。

3.4、支持WiFi功能、蓝牙BT 4.2，≥800W像素摄像头。

3.5、电池及容量：锂电池≥6000mAh。

软件部分要求：

3.6、采用开放智能系统，无线接收胸腔按压反馈仪的数据。

3.7、可显示所有培训学员的信息，并自定义考核顺序。

3.8、可对培训学员进行全程电子化考核，同时对学员进行心肺复苏量化考核+操作流程的评估考核，自动生成考核成绩报告。

3.9、考核报告可自动储存至CPR中央管理系统。

4、单套配置清单：

| 序号 | 系统组成名 称 | 数量 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 胸腔按压反馈仪 | 8 | 套 |
| 2 | CPR中央管理系统 | 1 | 套 |
| 3 | 急救复苏培训中央管理软件 | 1 | 套 |
| 4 | 移动考评仪 | 2 | 套 |
| 5 | 急救复苏培训移动考评软件 | 2 | 套 |

五、合同包5品目号5-1：多通道输注工作站设备参数及要求

1、多通道输注工作站参数：

▲1.1每套多通道输液工作站可插入1-6个输液泵或推注泵，组合箱、输液泵、注射泵之间可直接组合成多道泵，最多可扩展至15个泵位；

1.2每套多通道输液工作站可任意组合输液泵与注射泵（注射泵和输液泵的个数、位置根据临床需要可任意组合，使用中移除其中任何一台泵不影响其它泵的工作连续性），模块化、即插即用，可热插拔；

▲1.3多通道输液工作站可实现≧2个任意输注泵模块之间具备中继功能，可进行无缝连续输液；

▲1.4任意输注泵模块之间无需任何附件即可自由组合固定，配合可拆卸提手便于携带和安全转运；

1.5多通道输液工作站采用内置集成化电源、数据管理；

1.6内置无线网络模块，可与静脉输注中央站连接；

1.7多通道输液工作站仅需一根电源线，具有输液管路整理功能；

1.8工作站电源：交流电源 100-240V 50Hz/60Hz ，外部直流 12V；

2、输液泵模块参数:

2.1 ≥6种输液模式可选：速度模式、时间模式、滴数模式、体重模式、多速度模式、级联输液模式（配合多通道输液工作站）；

2.2流速范围：0.1-1200.0mL/h, 最小增量为0.1mL/h ；

2.3输液总量设置：0.0-99999.9mL（最小增减量为0.1 mL）；

2.4输液精度：≤±5%；

2.5 KVO速度:0.1-5.0mL/h可调；

▲2.6触摸屏操作，全中文显示，方便快捷的人机操作界面；

2.7分低、中、高三级报警，并分别以声光提示，同时显示具体报警信息；

2.8防药液自流：智能阻断技术，泵门打开时，保证液体不会任意流出；

▲2.9泵门和止液夹：输液泵有电动止液夹和电动泵门控制；

2.10更改速速时完全不需要中断输液；

2.11具备输液精度校正功能：用户可自定义其他符合标准的输液器；

▲2.12输液泵具有滴数传感器固定座，可以安放滴数传感器，防止滴数传感器跌落和遗失；

2.13报警：输液将完成、输液完成、输液阻塞、电池电量低、电池电量严重短缺、无电池、无外部电源、输液泵门开、气泡、无滴数传感器、无滴液、滴数异常、输液泵自检和运行过程故障自动诊断报警、遗忘操作；

2.14其他：

2.14.1再报警功能：静音报警声音后，若仍然存在报警，约2分钟后，将继续报警。

2.14.2夜间模式：可自动降低亮度和报警音量，时间段可调；

2.14.3能够存储、回放≥1000组历史信息记录；

2.14.4内置无线网络模块，可与静脉输注中央站连接；

▲2.14.5可与静脉输注中央站实现语音通话功能；

▲2.14.6可连接条码扫描仪，快速录入患者信息；

▲2.15重量：＜2 Kg（含锂电池）

3、注射泵模块参数:

3.1自动识别注射器：规格为10ml、20 ml、30 ml、50 ml或60 ml所有符合标准的注射器；

3.2 ≥5种输液模式可选：速度模式、时间模式、体重模式、多速度模式、级联输液模式（配合多通道输液工作站）；

3.3速率范围：0.1-2000ml/h，以0.1 ml/h递增；

3.4注射总量显示范围：0.0-99999.9mL，以0.1 ml/h递增；

3.5注射精度：≤±2%、机械精度：≤±1%；

3.6 KVO速度:0.1-5.0mL/h可调；

▲3.7快进功能：自定义速度和容量；

3.8分低、中、高三级报警，并分别以声光提示，同时显示具体报警信息；

▲3.9触摸屏操作，全中文显示，方便快捷的人机操作界面

3.10更改速速时完全不需要中断输液；

3.11具备输液精度校正功能：用户可自定义其他符合标准的输液器；

3.12报警：注射将完成（残留量）、注射器推空、注射完成、注射阻塞、电池电量低、电池电量严重短缺、无电池、无外部电源、注射器无法识别、推头安装不正确、注射泵自检和运行过程故障自动诊断报警、遗忘操作。

3.13其他：

3.13.1再报警功能：静音报警声音后，若仍然存在报警，约2分钟后，将继续报警。

3.13.2夜间模式：可自动降低亮度和报警音量，时间段可调；

3.13.3能够存储、回放≥1000组历史信息记录；

3.13.4内置无线网络模块，可与静脉输注中央站连接；

3.13.5可与静脉输注中央站实现语音通话功能；

3.13.6可连接条码扫描仪，快速录入患者信息；

▲3.14重量：＜2 Kg（含锂电池）

4、单套配置清单：

| 序号 | 设备名 称 | 数量 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 多通道输注工作站（控制器） | 1 | 个 |
| 2 | 多通道输注工作站（组合单元） | 2 | 个 |
| 3 | 输液泵 | 1 | 台 |
| 4 | 注射泵 | 5 | 台 |
| 5 | 电源线 | 2 | 根 |
| 6 | 提手 | 2 | 个 |
| 7 | 托盘 | 5 | 个 |
| 8 | 说明书 | 7 | 本 |
| 9 | 合格证 | 8 | 张 |
| 10 | 中文快速操作卡 | 6 | 张 |
| 11 | 小/中/大台车 | 各1 | 个 |

六、投标人所投产品除资格要求中已要求提供强制性要求或认证的证明材料的，本项目购买的其他产品若有遗漏强制性认证要求的，可暂不提供，但投标人需在交货时提供该产品相关认证的证明材料，否则予以退货处理。

三、商务条件（以“★”标示的内容为不允许负偏离的实质性要求）

包：1
1、交付地点：福建省福州市鼓楼区东街134号 
2、交付时间：合同签订后 ( 30) 天内交货
3、交付条件：符合采购要求，安装调试合格，交付采购人使用
4、是否收取履约保证金：否
5、是否邀请投标人参与验收：否
6、验收方式数据表格

| 验收期次 | 验收期次说明 |
| --- | --- |
| 1 | 满足招标参数要求 |

7、支付方式数据表格

| 支付期次 | 支付比例(%) | 支付期次说明 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 90 | 签订合同后，按照医院的流程支付首付款 |
| 2 | 10 | 验收合格一年后支付二期款 |

包：2
1、交付地点：福建省福州市鼓楼区东街134号 
2、交付时间：合同签订后 ( 30) 天内交货
3、交付条件：符合采购要求，安装调试合格，交付采购人使用
4、是否收取履约保证金：否
5、是否邀请投标人参与验收：否
6、验收方式数据表格

| 验收期次 | 验收期次说明 |
| --- | --- |
| 1 | 满足招标参数要求 |

7、支付方式数据表格

| 支付期次 | 支付比例(%) | 支付期次说明 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 90 | 签订合同后，按照医院的流程支付首付款 |
| 2 | 10 | 验收合格一年后支付二期款 |

包：3
1、交付地点：福建省福州市鼓楼区东街134号 
2、交付时间：合同签订后 ( 30) 天内交货
3、交付条件：符合采购要求，安装调试合格，交付采购人使用
4、是否收取履约保证金：否
5、是否邀请投标人参与验收：否
6、验收方式数据表格

| 验收期次 | 验收期次说明 |
| --- | --- |
| 1 | 满足招标参数要求 |

7、支付方式数据表格

| 支付期次 | 支付比例(%) | 支付期次说明 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 90 | 签订合同后，按照医院的流程支付首付款 |
| 2 | 10 | 验收合格一年后支付二期款 |

包：4
1、交付地点：福建省福州市鼓楼区东街134号 
2、交付时间：合同签订后 ( 30) 天内交货
3、交付条件：符合采购要求，安装调试合格，交付采购人使用
4、是否收取履约保证金：否
5、是否邀请投标人参与验收：否
6、验收方式数据表格

| 验收期次 | 验收期次说明 |
| --- | --- |
| 1 | 满足招标参数要求 |

7、支付方式数据表格

| 支付期次 | 支付比例(%) | 支付期次说明 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 90 | 签订合同后，按照医院的流程支付首付款 |
| 2 | 10 | 验收合格一年后支付二期款 |

包：5
1、交付地点：福建省福州市鼓楼区东街134号 
2、交付时间：合同签订后 ( 30) 天内交货
3、交付条件：符合采购要求，安装调试合格，交付采购人使用
4、是否收取履约保证金：否
5、是否邀请投标人参与验收：否
6、验收方式数据表格

| 验收期次 | 验收期次说明 |
| --- | --- |
| 1 | 满足招标参数要求 |

7、支付方式数据表格

| 支付期次 | 支付比例(%) | 支付期次说明 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 90 | 签订合同后，按照医院的流程支付首付款 |
| 2 | 10 | 验收合格一年后支付二期款 |

8、合同包1、2、3、4、5安装调试与验收

8.1安装

8.1.1 合同签订后，由中标人负责将设备按签订合同的具体数量、具体地点运送到最终目的地。并负责派技术人员到现场进行安装、调试，技术人员必须具有安装、调试同型号设备一年以上的实际工作经验，并负责调试至验收合格交付采购人使用。

8.1.2 中标人负责组织专业技术人员进行货物安装调试，采购人应提供必须的基本条件和专人配合，保证各项安装工作顺利进行。

8.1.3 中标人应在合同签订时，向采购人提供安装及试运行的进度计划表。

8.1.4 设备到达最终采购人现场后，中标人的工程师到采购人的现场安装设备，同时应向采购人介绍设备功能及特殊分析并进行现场演示。

8.1.5设备进场后须在接到采购人安装通知后在采购人规定的时间内安装调试完毕并交付使用。

8.1.6中标人提供的配置应符合临床应用要求。

8.2  验收

8.2.1验收标准

投标人所提供的设备必须是制造厂家生产的崭新的未开箱的原包装设备。所有设备按厂家设备验收标准（符合国家或行业或地方标准）、招标文件、投标文件等有关内容进行验收。投标人提供设备的制造标准及技术规范等有关资料必须符合中国相应有关标准、规范要求。如属于计量器具的，须经过计量部门计量检定或校准，合格后才能投入使用。检测费用由中标人承担。

8.2.2验收程序和方法

8.2.2.1出厂检验

中标人在设备出厂前，应按设备技术标准规定的检验项目和检验方法进行全面检验，中标人应随同货物出具供货证明、产地证书、出厂检验报告、质量合格证书、原装拼配设备的证明资料和文件以及生产厂家供货确认函等。结果必须符合第1.2.1款验收标准的要求。

8.2.2.2初验收：

由中标人和采购人共同对设备的数量、质量、外包装等根据本章节的有关规定逐项检验。

8.2.2.3试运行：

设备安装完毕后，中标人应对设备的整体性能和功能进行测试，试运行期间，出现的任何问题，应由中标人及时处理修正。测试结果必须符合招标文件要求及合同中的相关条款，同时中标人应向采购人提供自检记录。

8.2.2.4最终验收：

试运行并测试验收结束后，由采购人或中标人委托的专业公司以及有关管理部门按招标文件以及合同相关条款要求一同对设备进行联合验收，验收结果应符合采购人使用要求。在此期间，若发现产品质量有问题中标人应无条件免费更换，并无条件重新检测且调试直至验收合格交付使用。

8.2.2.5中标人在采购人安装现场进行最终验收所产生的一切费用由中标人承担（并入投标报价内）。

8.2.2.6若验收不能符合要求，采购人将按合同条款的有关规定执行。

8.2.2.7进口商品属于应检的(或甲方要求检的)应有中标人请商检部门出具的商检报告，费用均由中标人承担。

9、合同包1、2、3、4、5技术资料要求:中标人需提供本项目全套设备配置清单（详列名 称、品 牌型号、数量、原 产地等）。中标人应向采购人提供以下目录的技术资料壹套（各项指标和参数应符合验收标准，采购人有权委托中国 有资格单位或机构对设备性能、精度进行校核）。

9.1出厂明细表(装箱单)；

9.2出厂检验报告和合格证书；

9.3使用说明书；

9.4安装手册、操作手册、维修手册；

9.5零部件目录；

9.6相关文件、支持程序软盘或光盘；

9.7提供原 产地制造商的产品证明；

9.8合同中要求的其它文件资料。

10、合同包1、2、3、4、5专用工具

中标人应向采购人提供一套维修所需的专用工具及清单(清单附在投标文件中)。

11、合同包1、2、3、4、5特殊工具

中标人应向采购人提供货物安装和维修所需的特殊工具及清单和中文说明书，其费用包括在投标总价内。

12、合同包1、2、3、4、5售 后服务要求

12.1中标人应对所提供设备提供≥贰年（其中多通道输注工作站保修期≥五年）的现场免费保修（不得低于生产厂家要求，含所有配件及耗材)，终身维修（含附属设备）。免费开放端口，以便追溯系统及医院HIS系统的无缝连接。软件系统提供备份盘，开放密码，终身免费维护及升级。免费保修期自设备整机安装调试正常，验收签名之日起计算。保修期内，须按合同条款提供免费服务，非因操作不当造成要更换的零配件及设备由中标人负责包修、包换。中标人在免费保修期内须提供免费上门维修服务，并进行终身维护。如保修期内同一故障发生三次，或在两个月内无法修复，中标人无条件换货，立即更换新机；如保修期内因故障停机，按停机时间的双倍顺延保修期。免费保修期满前1个月内中标人应负责对设备进行一次免费全面检查，如发现潜在问题，应负责排除，保证设备正常运行。

12.2在质量保证期内设备运行发生故障时中标人在接到采购人故障通知后2小时内响应，并在24小时内派工程师到达现场，免费负责修理或更换有缺陷的零部件或整机，如一时无法修复的设备，中标人应提供备品供采购人临床使用。在质量保证期一年内出现属设备质量问题，采购人则有权要求免费更换整机，更换的质量保证期从更换之日起相应顺延。

12.3中标人需提供厂家在福建省内的办事处和相对应的工程师名单。

12.4质量保证期结束后，中标人应在设备使用地区指 定有维修能力的代 理机构对设备在必要时进行定期维护和修理。

12.5质量保证期后的服务要求

1质保期结束后，中标人仍应负责对设备提供售 后服务，并保障备品配件的供应。

12.6投标人应在投标文件中详细提供售 后服务承诺、保障措施、保修期内的维保范围和内容、保修期后的维保服务内容，及服务费用的报价。投标人须在投标文件中承诺质量保证期后的服务不收取上门服务人工及差旅费。

13、合同包1、2、3、4、5技术培训

中标人须免费对设备进行安装和调试，并列好计划对设备的使用操作、设备维修、故障排除、日常保养等方面提供现场技术培训，直到受训的技术人员能独立操作为止；对相应的受训人员将免费提供相应讲义教材等资料。技术培训没完成，不进行设备最终验收。

14、合同包1、2、3、4、5备品备件

14.1中标人应提供设备在质量保证期过后一年内所需的备品备件及清单（含价格清单，价格清单应在报价标部分列明，并说明此价格清单为该备品配件的最高限价）。

14.2中标人应在中华人民共和国境内设有备品备件保税库（注明详细地址），且备品配件可保证供应10年以上。投标人应保证能迅速快捷地提供设备的备品备件。

四、其他事项

1、除招标文件另有规定外，若出现有关法律、法规和规章有强制性规定但招标文件未列明的情形，则投标人应按照有关法律、法规和规章强制性规定执行。

2、其他：

第六章   政府采购合同（参考文本）

编制说明

1、签订合同应遵守政府采购法、合同法。

2、签订合同时，采购人与中标人应结合招标文件第五章规定填列相应内容。招标文件第五章已有规定的，双方均不得变更或调整；招标文件第五章未作规定的，双方可通过友好协商进行约定。

3、国家有关部门对若干合同有规范文本的，可使用相应合同文本。

甲方：（采购人全称）

乙方：（中标人全称）

根据招标编号为            的（填写“项目名称”）项目（以下简称：“本项目”）的招标结果，乙方为中标人。现经甲乙双方友好协商，就以下事项达成一致并签订本合同：

1、下列合同文件是构成本合同不可分割的部分：

1.1合同条款；

1.2招标文件、乙方的投标文件；

1.3其他文件或材料：□无。□（按照实际情况编制填写需要增加的内容）。

2、合同标的

（按照实际情况编制填写，可以是表格或文字描述）。

3、合同总金额

3.1合同总金额为人民币大写：              元（￥              ）。

4、合同标的交付时间、地点和条件

4.1交付时间：                     ；

4.2交付地点：                     ；

4.3交付条件：                     。

5、合同标的应符合招标文件、乙方投标文件的规定或约定，具体如下：

（按照实际情况编制填写，可以是表格或文字描述）。

6、验收

6.1验收应按照招标文件、乙方投标文件的规定或约定进行，具体如下：

（按照实际情况编制填写，可以是表格或文字描述）。

6.2本项目是否邀请其他投标人参与验收：

□不邀请。□邀请，具体如下：（按照招标文件规定填写）。

7、合同款项的支付应按照招标文件的规定进行，具体如下：

（按照实际情况编制填写，可以是表格或文字描述，包括一次性支付或分期支付等）。

8、履约保证金

□无。□有，具体如下：（按照招标文件规定填写）。

9、合同有效期

（按照实际情况编制填写，可以是表格或文字描述）。

10、违约责任

（按照实际情况编制填写，可以是表格或文字描述）。

11、知识产权

11.1乙方提供的采购标的应符合国家知识产权法律、法规的规定且非假冒伪劣品；乙方还应保证甲方不受到第三方关于侵犯知识产权及专利权、商标权或工业设计权等知识产权方面的指控，若任何第三方提出此方面指控均与甲方无关，乙方应与第三方交涉，并承担可能发生的一切法律责任、费用和后果；若甲方因此而遭致损失，则乙方应赔偿该损失。

11.2若乙方提供的采购标的不符合国家知识产权法律、法规的规定或被有关主管机关认定为假冒伪劣品，则乙方中标资格将被取消；甲方还将按照有关法律、法规和规章的规定进行处理，具体如下：（按照实际情况编制填写）。

12、解决争议的方法

12.1甲、乙双方协商解决。

12.2若协商解决不成，则通过下列途径之一解决：

□提交仲裁委员会仲裁，具体如下：（按照实际情况编制填写）。

□向人民法院提起诉讼，具体如下：（按照实际情况编制填写）。

13、不可抗力

13.1因不可抗力造成违约的，遭受不可抗力一方应及时向对方通报不能履行或不能完全履行的理由，并在随后取得有关主管机关证明后的15日内向另一方提供不可抗力发生及持续期间的充分证据。基于以上行为，允许遭受不可抗力一方延期履行、部分履行或不履行合同，并根据情况可部分或全部免于承担违约责任。

13.2本合同中的不可抗力指不能预见、不能避免、不能克服的客观情况，包括但不限于：自然灾害如地震、台风、洪水、火灾及政府行为、法律规定或其适用的变化或其他任何无法预见、避免或控制的事件。

14、合同条款

（按照实际情况编制填写。招标文件第五章已有规定的，双方均不得变更或调整；招标文件第五章未作规定的，双方可通过友好协商进行约定）。

15、其他约定

15.1合同文件与本合同具有同等法律效力。

15.2本合同未尽事宜，双方可另行补充。

15.3合同生效：自签订之日起生效；通过福建省政府采购网上公开信息系统采用电子形式签订合同的，签订之日以系统记载的双方使用各自CA证书在合同上加盖单位公章或合同章的日期中的最晚时间为准。

15.4本合同一式（填写具体份数）份，经双方授权代表签字并盖章后生效。甲方、乙方各执（填写具体份数）份，送（填写需要备案的监管部门的全称）备案（填写具体份数）份，具有同等效力。

15.5其他：□无。□（按照实际情况编制填写需要增加的内容）。

（以下无正文）

甲方：                                  乙方：

住所：                                  住所：

单位负责人：                            单位负责人：

委托代理人：                            委托代理人：

联系方法：                              联系方法：

开户银行：                              开户银行：

账号：                                  账号：

签订地点：

签订日期：    年   月   日

第七章   投标文件格式

编制说明

1、除招标文件另有规定外，本章中：

1.1涉及投标人的“全称”：

（1）不接受联合体投标的，指投标人的全称。

（2）接受联合体投标且投标人为联合体的，指牵头方的全称并加注（联合体牵头方），即应表述为：“牵头方的全称（联合体牵头方）”。

1.2涉及投标人“加盖单位公章”：

（1）不接受联合体投标的，指加盖投标人的单位公章。

（2）接受联合体投标且投标人为联合体的，指加盖联合体牵头方的单位公章。

1.3涉及“投标人代表签字”：

（1）不接受联合体投标的，指由投标人的单位负责人或其授权的委托代理人签字，由委托代理人签字的，应提供“单位负责人授权书”。

（2）接受联合体投标且投标人为联合体的，指由联合体牵头方的单位负责人或其授权的委托代理人签字，由委托代理人签字的，应提供“单位负责人授权书”。

1.4“其他组织”指合伙企业、非企业专业服务机构、个体工商户、农村承包经营户等。

1.5“自然人”指具有完全民事行为能力、能够承担民事责任和义务的中国公民。

2、除招标文件另有规定外，本章中“投标人的资格及资信证明文件”：

2.1投标人应按照招标文件第四章第1.3条第（2）款规定及本章规定进行编制，如有必要，可增加附页，附页作为资格及资信文件的组成部分。

2.2接受联合体投标且投标人为联合体的，联合体中的各方均应按照本章第2.1条规定提交相应的全部资料。

3、投标人对投标文件的索引应编制页码。

4、除招标文件另有规定外，本章中：

4.1除《检察机关行贿犯罪档案查询结果告知函》外，招标文件要求原件的，投标人在纸质投标文件正本中应提供原件；招标文件要求复印件的，投标人在纸质投标文件中提供原件、复印件（含扫描件）皆可；招标文件对原件、复印件未作要求的，投标人在纸质投标文件中提供原件、复印件（含扫描件）皆可。

4.2除《检察机关行贿犯罪档案查询结果告知函》外，若投标人提供注明“复印件无效”的证明材料或资料，其纸质投标文件正本中应提供原件。

4.3《检察机关行贿犯罪档案查询结果告知函》：投标人在纸质投标文件正本中提供原件、复印件（含扫描件）、符合本章规定的打印件（或截图）皆可。

封面格式

福建省政府采购投标文件

（资格及资信证明部分）

（填写正本或副本）

项目名称：（由投标人填写）

备案编号：（由投标人填写）

招标编号：（由投标人填写）

所投合同包：（由投标人填写）

投标人：（填写“全称”）

（由投标人填写）年（由投标人填写）月

索引

一、投标函

二、投标人的资格及资信证明文件

三、投标保证金

★注意

资格及资信证明部分中不得出现报价部分的全部或部分的投标报价信息（或组成资料），否则资格审查不合格。

一、投标函

致：

兹收到贵单位关于（填写“项目名称”）项目（招标编号：     ）的投标邀请，本投标人代表（填写“全名”）已获得我方正式授权并代表投标人（填写“全称”）参加投标，并提交招标文件规定份数的投标文件正本和副本。我方提交的全部投标文件均由下述部分组成：

（1）资格及资信证明部分

①投标函

②投标人的资格及资信证明文件

③投标保证金

（2）报价部分

①开标一览表

②投标分项报价表

③招标文件规定的价格扣除证明材料（若有）

④招标文件规定的加分证明材料（若有）

（3）技术商务部分

①标的说明一览表

②技术和服务要求响应表

③商务条件响应表

④投标人提交的其他资料（若有）

根据本函，本投标人代表宣布我方保证遵守招标文件的全部规定，同时：

1、确认：

1.1所投合同包的投标报价详见“开标一览表”及“投标分项报价表”。

1.2我方已详细审查全部招标文件[包括但不限于：有关附件（若有）、澄清或修改（若有）等]，并自行承担因对全部招标文件理解不正确或误解而产生的相应后果和责任。

2、承诺及声明：

2.1我方具备招标文件第一章载明的“投标人的资格要求”且符合招标文件第三章载明的“二、投标人”之规定，否则投标无效。

2.2我方提交的投标文件各组成部分的全部内容及资料是不可割离且真实、有效、准确、完整和不具有任何误导性的，否则产生不利后果由我方承担责任。

2.3我方提供的标的价格不高于同期市场价格，否则产生不利后果由我方承担责任。

2.4投标保证金：若出现招标文件第三章规定的不予退还情形，同意贵单位不予退还。

2.5投标有效期：按照招标文件第三章规定执行，并在招标文件第二章载明的期限内保持有效。

2.6若中标，将按照招标文件、我方投标文件及政府采购合同履行责任和义务。

2.7若贵单位要求，我方同意提供与本项目投标有关的一切资料、数据或文件，并完全理解贵单位不一定要接受最低的投标报价或收到的任何投标。

2.8除招标文件另有规定外，对于贵单位按照下述联络方式发出的任何信息或通知，均视为我方已收悉前述信息或通知的全部内容：

通信地址：                                        邮编：

联系方法：（包括但不限于：联系人、联系电话、手机、传真、电子邮箱等）

投标人：（全称并加盖单位公章）

投标人代表签字：

日期：    年   月   日

二、投标人的资格及资信证明文件

二-1单位负责人授权书（若有）

致：

我方的单位负责人（填写“单位负责人全名”）授权（填写“投标人代表全名”）为投标人代表，代表我方参加（填写“项目名称”）项目（招标编号：         ）的投标，全权代表我方处理投标过程的一切事宜，包括但不限于：投标、参加开标、谈判、澄清、签约等。投标人代表在投标过程中所签署的一切文件和处理与之有关的一切事务，我方均予以认可并对此承担责任。

投标人代表无转委权。特此授权。

（以下无正文）

单位负责人：             身份证号：                        手机：

投标人代表：             身份证号：                        手机：

授权方

投标人：（全称并加盖单位公章）

单位负责人签字或盖章：

接受授权方

投标人代表签字：

签署日期：    年   月   日

附：单位负责人、投标人代表的身份证正反面复印件

要求：真实有效且内容完整、清晰、整洁。

★注意：

1、企业（银行、保险、石油石化、电力、电信等行业除外）、事业单位和社会团体法人的“单位负责人”指法定代表人，即与实际提交的“营业执照等证明文件”载明的一致。

2、银行、保险、石油石化、电力、电信等行业：以法人身份参加投标的，“单位负责人”指法定代表人，即与实际提交的“营业执照等证明文件”载明的一致；以非法人身份参加投标的，“单位负责人”指代表单位行使职权的主要负责人，即与实际提交的“营业执照等证明文件”载明的一致。

3、投标人（自然人除外）：若投标人代表为单位负责人授权的委托代理人，应提供本授权书；若投标人代表为单位负责人，应在此项下提交其身份证正反面复印件，可不提供本授权书。
4、投标人为自然人的，可不填写本授权书。
5、纸质投标文件正本中的本授权书（若有）应为原件。

二-2营业执照等证明文件

致：

（ ）投标人为法人（包括企业、事业单位和社会团体）的

现附上由（填写“签发机关全称”）签发的我方统一社会信用代码（请填写法人的具体证照名称）复印件，该证明材料真实有效，否则我方负全部责任。

（ ）投标人为非法人（包括其他组织、自然人）的

□现附上由（填写“签发机关全称”）签发的我方（请填写非自然人的非法人的具体证照名称）复印件，该证明材料真实有效，否则我方负全部责任。

□现附上由（填写“签发机关全称”）签发的我方（请填写自然人的身份证件名称）复印件，该证明材料真实有效，否则我方负全部责任。

★注意：

1、请投标人按照实际情况编制填写，在相应的（）中打“√”并选择相应的“□”（若有）后，再按照本格式的要求提供相应证明材料的复印件。

2、投标人为企业的，提供有效的营业执照复印件；投标人为事业单位的，提供有效的事业单位法人证书复印件；投标人为社会团体的，提供有效的社会团体法人登记证书复印件；投标人为合伙企业、个体工商户的，提供有效的营业执照复印件；投标人为非企业专业服务机构的，提供有效的执业许可证等证明材料复印件；投标人为自然人的，提供有效的自然人身份证件复印件；其他投标人应按照有关法律、法规和规章规定，提供有效的相应具体证照复印件。

3、投标人提供的相应证明材料复印件均应符合：内容完整、清晰、整洁，并由投标人加盖其单位公章。

投标人：（全称并加盖单位公章）

投标人代表签字：

日期：    年   月   日

二-3财务状况报告（财务报告、或资信证明、或投标担保函）

致：

（ ）投标人提供财务报告的

□企业适用：现附上我方（填写“具体的年度、或半年度、或季度”）财务报告复印件，包括资产负债表、利润表、现金流量表、所有者权益变动表（若有）及其附注（若有），上述证明材料真实有效，否则我方负全部责任。

□事业单位适用：现附上我方（填写“具体的年度、或半年度、或季度”）财务报告复印件，包括资产负债表、收入支出表（或收入费用表）、财政补助收入支出表（若有），上述证明材料真实有效，否则我方负全部责任。

□社会团体适用：现附上我方（填写“具体的年度、或半年度、或季度”）财务报告复印件，包括资产负债表、业务活动表、现金流量表，上述证明材料真实有效，否则我方负全部责任。

（ ）投标人提供资信证明的

□非自然人适用（包括企业、事业单位、社会团体和其他组织）：现附上我方开户（基本存款账户）许可证复印件及我方银行：（填写“基本存款账户的开户银行全称”）出具的资信证明复印件，上述证明材料真实有效，否则我方负全部责任。

□自然人适用：现附上我方银行：（填写自然人的“个人账户的开户银行全称”）出具的资信证明复印件，上述证明材料真实有效，否则我方负全部责任。

（ ）投标人提供投标担保函的

现附上由财政部门认可的政府采购专业担保机构：（填写“担保机构全称”）出具的投标担保函复印件，上述证明材料真实有效，否则我方负全部责任。

★注意：

1、请投标人按照实际情况编制填写，在相应的（）中打“√”并选择相应的“□”（若有）后，再按照本格式的要求提供相应证明材料的复印件。

2、投标人提供的财务报告复印件（成立年限按照投标截止时间推算）应符合下列规定：

2.1成立年限满1年及以上的投标人，提供经审计的上一年度的年度财务报告。

2.2成立年限满半年但不足1年的投标人，提供该半年度中任一季度的季度财务报告或该半年度的半年度财务报告。

※无法按照本格式第2.1、2.2条规定提供财务报告复印件的投标人（包括但不限于：成立年限满1年及以上的投标人、成立年限满半年但不足1年的投标人、成立年限不足半年的投标人），应按照本格式的要求选择提供资信证明复印件或投标担保函复印件，其中：非自然人的投标人选择提供资信证明的，还应附上其开户（基本存款账户）许可证复印件。

3、“财政部门认可的政府采购专业担保机构”应符合《财政部关于开展政府采购信用担保试点工作方案》（财库[2012]124号）的规定。

4、投标人提供的相应证明材料复印件均应符合：内容完整、清晰、整洁，并由投标人加盖其单位公章。

投标人：（全称并加盖单位公章）

投标人代表签字：

日期：    年   月   日

二-4依法缴纳税收证明材料

致：

1、依法缴纳税收的投标人

（ ）法人（包括企业、事业单位和社会团体）的

现附上自    年   月   日至    年   月   日期间我方缴纳的（按照投标人实际缴纳的税种名称填写，如：增值税、所得税等）税收凭据复印件，上述证明材料真实有效，否则我方负全部责任。

（ ）非法人（包括其他组织、自然人）的

现附上自    年   月   日至    年   月   日期间我方缴纳的（按照投标人实际缴纳的税种名称填写）税收凭据复印件，上述证明材料真实有效，否则我方负全部责任。

2、依法免税的投标人

（ ）现附上我方依法免税证明材料复印件，上述证明材料真实有效，否则我方负全部责任。

★注意：

1、请投标人按照实际情况编制填写，在相应的（）中打“√”，并按照本格式的要求提供相应证明材料的复印件。

2、投标人提供的税收凭据复印件应符合下列规定：

2.1投标截止时间前（不含投标截止时间的当月）已依法缴纳税收的投标人，提供投标截止时间前六个月（不含投标截止时间的当月）中任一月份的税收凭据复印件。

2.2投标截止时间的当月成立且已依法缴纳税收的投标人，提供投标截止时间当月的税收凭据复印件。

2.3投标截止时间的当月成立但因税务机关原因导致其尚未依法缴纳税收的投标人，提供依法缴纳税收承诺书原件（格式自拟），该承诺书视同税收凭据。

3、“依法缴纳税收证明材料”有欠缴记录的，视为未依法缴纳税收。

4、投标人提供的相应证明材料复印件均应符合：内容完整、清晰、整洁，并由投标人加盖其单位公章。

投标人：（全称并加盖单位公章）

投标人代表签字：

日期：    年   月   日

二-5依法缴纳社会保障资金证明材料

致：

1、依法缴纳社会保障资金的投标人

（ ）法人（包括企业、事业单位和社会团体）的

现附上自    年   月   日至    年   月   日我方缴纳的社会保险凭据（限：税务机关/社会保障资金管理机关的专用收据或社会保险缴纳清单，或社会保险的银行缴款收讫凭证）复印件，上述证明材料真实有效，否则我方负全部责任。

（ ）非法人（包括其他组织、自然人）的

自    年   月   日至    年   月   日我方缴纳的社会保险凭据（限：税务机关/社会保障资金管理机关的专用收据或社会保险缴纳清单，或社会保险的银行缴款收讫凭证）复印件，上述证明材料真实有效，否则我方负全部责任。

2、依法不需要缴纳社会保障资金的投标人

（ ）现附上我方依法不需要缴纳社会保障资金证明材料复印件，上述证明材料真实有效，否则我方负全部责任。

★注意：

1、请投标人按照实际情况编制填写，在相应的（）中打“√”，并按照本格式的要求提供相应证明材料的复印件。

2、投标人提供的社会保险凭据复印件应符合下列规定：

2.1投标截止时间前（不含投标截止时间的当月）已依法缴纳社会保障资金的投标人，提供投标截止时间前六个月（不含投标截止时间的当月）中任一月份的社会保险凭据复印件。

2.2投标截止时间的当月成立且已依法缴纳社会保障资金的投标人，提供投标截止时间当月的社会保险凭据复印件。

2.3投标截止时间的当月成立但因税务机关/社会保障资金管理机关原因导致其尚未依法缴纳社会保障资金的投标人，提供依法缴纳社会保障资金承诺书原件（格式自拟），该承诺书视同社会保险凭据。

3、“依法缴纳社会保障资金证明材料”有欠缴记录的，视为未依法缴纳社会保障资金。

4、投标人提供的相应证明材料复印件均应符合：内容完整、清晰、整洁，并由投标人加盖其单位公章。

投标人：（全称并加盖单位公章）

投标人代表签字：

日期：    年   月   日

二-6具备履行合同所必需设备和专业技术能力的声明函（若有）

致：

我方具备履行合同所必需的设备和专业技术能力，否则产生不利后果由我方承担责任。

特此声明。

★注意：

1、招标文件未要求投标人提供“具备履行合同所必需的设备和专业技术能力专项证明材料”的，投标人应提供本声明函。

2、招标文件要求投标人提供“具备履行合同所必需的设备和专业技术能力专项证明材料”的，投标人可不提供本声明函。

3、纸质投标文件正本中的本声明函（若有）应为原件。

4、请投标人根据实际情况如实声明，否则视为提供虚假材料。

投标人：（全称并加盖单位公章）

投标人代表签字：

日期：    年   月   日

二-7参加采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录书面声明

致：

参加采购活动前三年内，我方在经营活动中没有重大违法记录，也无行贿犯罪记录，否则产生不利后果由我方承担责任。

特此声明。

★注意：

1、“重大违法记录”指投标人因违法经营受到刑事处罚或责令停产停业、吊销许可证或执照、较大数额罚款等行政处罚。

2、纸质投标文件正本中的本声明应为原件。

3、请投标人根据实际情况如实声明，否则视为提供虚假材料。

投标人：（全称并加盖单位公章）

投标人代表签字：

日期：    年   月   日

二-8信用记录查询结果

致：

现附上截至    年   月   日   时我方通过“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）获取的我方信用信息查询结果（填写具体份数）份、通过中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）获取的我方信用信息查询结果（填写具体份数）份，上述信用信息查询结果真实有效，否则我方负全部责任。

★注意：

投标人应在招标文件要求的截止时点前分别通过“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）查询并打印相应的信用记录，投标人提供的查询结果应为其通过上述网站获取的信用信息查询结果原始页面的打印件（或截图）。

投标人：（全称并加盖单位公章）

投标人代表签字：

日期：    年   月   日

二-9检察机关行贿犯罪档案查询结果告知函

检察机关行贿犯罪档案查询结果告知函（以下简称：“告知函”）由投标人向住所地或业务发生地检察院申请查询，具体以检察院出具的为准。

★注意：

1、未提供行贿犯罪档案查询结果或查询结果表明投标人有行贿犯罪记录的，投标无效。

2、若从检察机关指定网站下载打印或截图告知函，则告知函应为从前述指定网站获取的查询结果原始页面的打印件（或截图），否则投标无效。

3、告知函应在有效期内且内容完整、清晰、整洁，否则投标无效。

4、有效期内的告知函复印件（含扫描件）及符合招标文件第七章规定的打印件（或截图），无论内容中是否注明“复印件无效”，均视同有效。

5、无法获取有效期内检察机关行贿犯罪档案查询结果告知函的，应在《参加采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录书面声明》中对近三年无行贿犯罪记录进行声明。

二-10联合体协议（若有）

致：

兹有（填写“联合体中各方的全称”，各方的全称之间请用“、”分割）自愿组成联合体，共同参加（填写“项目名称”） 项目（招标编号：         ）的投标。现就联合体参加本项目投标的有关事宜达成下列协议：

一、联合体各方应承担的工作和义务具体如下：

1、牵头方（全称）： （填写“工作及义务的具体内容”） ；

2、成员方：

2.1（成员一的全称）： （填写“工作及义务的具体内容”） ；

……。

二、联合体各方约定：

1、由（填写“牵头方的全称”）代表联合体办理参加本项目投标的有关事宜（包括但不限于：报名、派出投标人代表、提交投标文件及参加开标、谈判、澄清等），在此过程中，投标人代表签字的一切文件和处理结果，联合体均予以认可并对此承担责任。

2、联合体各方约定由（填写“牵头方的全称”）代表联合体办理投标保证金事宜。

3、联合体各方约定以（本项目采用综合评分法的，应填写“具体成员方的全称”；否则填写“无”）的条件参与商务部分的评标。

三、若中标，牵头方将代表联合体与采购人就合同签订事宜进行协商；若协商一致，则联合体各方将共同与采购人签订政府采购合同，并就政府采购合同约定的事项对采购人承担连带责任。

四、本协议自签署之日起生效，政府采购合同履行完毕后自动失效。

五、本协议一式（填写具体份数）份，联合体各方各执一份，投标文件中提交一份。

（以下无正文）

牵头方：（全称并加盖单位公章）

法定代表人或其委托代理人：  （签字或盖章）

成员一：（全称并加盖成员一的单位公章）

法定代表人或其委托代理人：  （签字或盖章）

……

成员**：（全称并加盖成员**的单位公章）

法定代表人或其委托代理人：  （签字或盖章）

签署日期：    年   月   日

★注意：

1、招标文件接受联合体投标且投标人为联合体的，投标人应提供本协议；否则无须提供。

2、本协议由委托代理人签字或盖章的，应按照本章载明的格式提供“单位负责人授权书”。

3、纸质投标文件正本中的本协议（若有）应为原件。

二-11中小企业声明函

（专门面向中小企业或小型、微型企业适用，若有）

本投标人郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展暂行办法》（财库[2011]181号）的规定，本投标人为（填写“中型/小型/微型”）企业。即本投标人同时满足以下条件：

1、根据《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号）规定的划分标准，本投标人为  （填写“中型/小型/微型”）企业。

2、本投标人参加贵单位组织的 （填写“项目名称”） 项目采购活动，其中：

①货物（不包括使用大型企业注册商标的货物）：

（ ）提供本投标人制造的（填写“所投合同包、品目号”）货物；或

（ ）提供其他（填写“中型/小型/微型”）企业制造的（填写“所投合同包、品目号”）货物。

②工程：

（ ）由本投标人承担的（填写“所投合同包、品目号”）工程。

③服务：

（ ）由本投标人提供的（填写“所投合同包、品目号”）服务。

本投标人对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

★注意：

1、请投标人按照实际情况编制填写本声明函，并在相应的（）中打“√”。

2、投标人应认真对照《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号）规定的划分标准，并按照国家统计局现行的关于统计上大中小微型企业划分办法的有关规定准确划分企业类型。

3、投标人为监狱企业的，可不填写本声明函，根据其提供的由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件进行认定，监狱企业视同小型、微型企业。

4、投标人为残疾人福利性单位的，可不填写本声明函，根据其提供的《残疾人福利性单位声明函》（格式附后）进行认定，残疾人福利性单位视同小型、微型企业。

5、纸质投标文件正本中的本声明函（若有）应为原件。

6、若《中小企业声明函》（包括本格式第3、4条规定的证明文件及声明函）内容不真实，视为提供虚假材料。

投标人：（全称并加盖单位公章）

投标人代表签字：

日期：    年   月   日

附：

残疾人福利性单位声明函

（专门面向中小企业或小型、微型企业适用，若有）

本投标人郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库[2017]141号）的规定，本投标人为符合条件的残疾人福利性单位，且本投标人参加贵单位的（填写“项目名称”）项目采购活动：

（ ）提供本投标人制造的（填写“所投合同包、品目号”）货物，

（ ）由本投标人承担的（填写“所投合同包、品目号”）工程，

（ ）由本投标人提供的（填写“所投合同包、品目号”）服务；或

（ ）提供其他残疾人福利性单位制造的（填写“所投合同包、品目号”）货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本投标人对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

★注意：

1、请投标人按照实际情况编制填写本声明函，并在相应的（）中打“√”。

2、纸质投标文件正本中的本声明函（若有）应为原件。

3、若《残疾人福利性单位声明函》内容不真实，视为提供虚假材料。

投标人：（全称并加盖单位公章）

投标人代表签字：

日期：    年   月   日

二-12其他资格证明文件（若有）

二-12-①具备履行合同所必需设备和专业技术能力专项证明材料（若有）

致：

现附上我方具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的专项证明材料复印件（具体附后），上述证明材料真实有效，否则我方负全部责任。

★注意：

1、招标文件要求投标人提供“具备履行合同所必需的设备和专业技术能力专项证明材料”的，投标人应按照招标文件规定在此项下提供相应证明材料复印件。

2、投标人提供的相应证明材料复印件均应符合：内容完整、清晰、整洁，并由投标人加盖其单位公章。

投标人：（全称并加盖单位公章）

投标人代表签字：

日期：    年   月   日

二-12-②招标文件规定的其他资格证明文件（若有）

编制说明

除招标文件另有规定外，招标文件要求提交的除前述资格证明文件外的其他资格证明文件（若有）加盖投标人的单位公章后应在此项下提交。

三、投标保证金

编制说明

1、在此项下提交的“投标保证金”材料可使用转账凭证复印件或从福建省政府采购网上公开信息系统中下载的有关原始页面的打印件。

2、投标保证金是否已提交的认定按照招标文件第三章规定执行。

封面格式

福建省政府采购投标文件

（报价部分）

（填写正本或副本）

项目名称：（由投标人填写）

备案编号：（由投标人填写）

招标编号：（由投标人填写）

所投合同包：（由投标人填写）

投标人：（填写“全称”）

（由投标人填写）年（由投标人填写）月

索引

一、开标一览表

二、投标分项报价表

三、招标文件规定的价格扣除证明材料（若有）

四、招标文件规定的加分证明材料（若有）

一、开标一览表

招标编号：

货币及单位：人民币元

| 合同包 | 投标报价 | 投标 保证金 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| * | 投标总价（大写金额）： 。 |  | a.投标报价的明细：详见《投标分项报价表》。 b.招标文件规定的价格扣除证明材料（若有）：详见报价部分。 |
| … | 投标总价（大写金额）： 。 |  |  |

★注意：

1、本表应按照下列规定填写：

1.1投标人应按照本表格式填写所投的合同包的“投标报价”。

1.2本表中列示的“合同包”应与《投标分项报价表》中列示的“合同包”保持一致，即：若本表中列示的“合同包”为“1”时，《投标分项报价表》中列示的“合同包”亦应为“1”，以此类推。

1.3“大写金额”指“投标报价”应用“壹、贰、叁、肆、伍、陆、柒、捌、玖、拾、佰、仟、万、亿、元、角、分、零”等进行填写。

2、纸质投标文件正本中的本表应为原件。

投标人：（全称并加盖单位公章）

投标人代表签字：

日期：    年   月   日

二、投标分项报价表

招标编号：

货币及单位：人民币元

| 合同包 | 品目号 | 投标标的 | 规格 | 来源地 | 单价 （现场） | 数量 | 总价 （现场） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| * | *-1 |  |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |  |  |

★注意：

1、本表应按照下列规定填写：

1.1投标人应按照本表格式填写所投合同包的分项报价，其中：“合同包”、“品目号”、“投标标的”及“数量”应与招标文件《采购标的一览表》中的有关内容（“合同包”、“品目号”、“采购标的”及“数量”）保持一致，“合同包”还应与《开标一览表》中列示的“合同包”保持一致，即：若《开标一览表》中列示的“合同包”为“1”时，本表中列示的“合同包”亦应为“1”，以此类推。

1.2“投标标的”为货物的：“规格”项下应填写货物制造厂商赋予的品牌（属于节能、环保清单产品的货物，填写的品牌名称应与清单载明的品牌名称保持一致）及具体型号。“来源地”应填写货物的原产地。

1.3“投标标的”为服务的：“规格”项下应填写服务提供者提供的服务标准及品牌（若有）。“来源地”应填写服务提供者的所在地。

1.4同一合同包中，“单价（现场）”×“数量”=“总价（现场）”，全部品目号“总价（现场）”的合计金额应与《开标一览表》中相应合同包列示的“投标总价”保持一致。

1.5若招标文件要求投标人对“备品备件价格、专用工具价格、技术服务费、安装调试费、检验培训费、运输费、保险费、税收”等进行报价的，请在本表的“备注”项下填写。

2、纸质投标文件正本中的本表应为原件。

投标人：（全称并加盖单位公章）

投标人代表签字：

日期：    年   月   日

三、招标文件规定的价格扣除证明材料（若有）

三-1优先类节能产品、环境标志产品价格扣除证明材料（若有）

三-1-①优先类节能产品、环境标志产品统计表（价格扣除适用，若有）

招标编号：

货币及单位：人民币元

|  | 本合同包内属于节能、环境标志产品的情况 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 合同包 | 品目号 | 货物名称 | 单价 （现场） | 数量 | 总价 （现场） | 认证种类 |
| * | *-1 |  |  |  |  |  |
|  | … |  |  |  |  |  |
| 备注 | a.合同包内属于节能、环境标志产品的报价总金额： ； b.合同包投标总价（报价总金额）： ； c.“合同包内属于节能、环境标志产品的报价总金额”占“合同包投标总价（报价总金额）”的比例（以%列示）： 。 |  |  |  |  |  |

★注意：

1、对节能、环境标志产品计算价格扣除时，只依据投标文件“三-1-②优先类节能产品、环境标志产品证明材料（价格扣除适用，若有）”。

2、本表以合同包为单位，不同合同包请分别填写；同一合同包请按照其品目号顺序分别填写。

3、具体统计、计算：

3.1若节能、环境标志产品仅是构成投标产品的部件、组件或零件，则该投标产品不享受鼓励优惠政策。同一品目中各认证证书不重复计算价格扣除。强制类节能产品不享受价格扣除。

3.2计算结果若除不尽，可四舍五入保留到小数点后两位。

3.3投标人应按照招标文件要求认真统计、计算，否则评标委员会不予认定。

3.4若无节能、环境标志产品，不填写本表，否则，视为提供虚假材料。

4、纸质投标文件正本中的本表（若有）应为原件。

投标人：（全称并加盖单位公章）

投标人代表签字：

日期：    年   月   日

三-1-②优先类节能产品、环境标志产品证明材料（价格扣除适用，若有）

编制说明

除招标文件另有规定外，投标人应按照招标文件第二章（表1）第13项规定提供相应证明材料。

三-2小型、微型企业产品等价格扣除证明材料（若有）

三-2-①小型、微型企业产品等统计表（价格扣除适用，若有）

招标编号：

货币及单位：人民币元

|  | 合同包内属于小型、微型企业产品等的情况 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 合同包 | 品目号 | 采购标的 | 单价 （现场） | 数量 | 总价 （现场） | 制造厂商 | 企业类型 |
| * | *-1 |  |  |  |  |  |  |
|  | … |  |  |  |  |  |  |
| 备注 | 合同包内属于小型、微型企业产品等的报价总金额： 。 |  |  |  |  |  |  |

★注意：

1、对小型、微型企业产品等计算价格扣除时，只依据投标文件“三-2-②中小企业声明函（价格扣除适用，若有）”及“三-2-③小型、微型企业等证明材料（价格扣除适用，若有）”。

2、本表以合同包为单位，不同合同包请分别填写；同一合同包请按照其品目号顺序分别填写。

3、除本表第4条规定情形外，小型、微型企业（含监狱企业）承担的工程或提供的服务不享受价格扣除。

4、符合财政部、民政部、中国残联文件（财库[2017]141号）规定的残疾人福利性单位提供本单位制造的货物、承担的工程或服务，或提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）可享受价格扣除。

5、纸质投标文件正本中的本表（若有）应为原件。

投标人：（全称并加盖单位公章）

投标人代表签字：

日期：    年   月   日

三-2-②中小企业声明函（价格扣除适用，若有）

本投标人郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展暂行办法》（财库[2011]181号）的规定，本投标人为（填写“中型/小型/微型”）企业。即本投标人同时满足以下条件：

1、根据《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号）规定的划分标准，本投标人为  （填写“中型/小型/微型”）企业。

2、本投标人参加贵单位组织的 （填写“项目名称”） 项目采购活动，其中：

①货物（不包括使用大型企业注册商标的货物）：

（ ）提供本投标人制造的（填写“所投合同包、品目号”）货物；或

（ ）提供其他（填写“中型/小型/微型”）企业制造的（填写“所投合同包、品目号”）货物。

②工程：

（ ）由本投标人承担的（填写“所投合同包、品目号”）工程。

③服务：

（ ）由本投标人提供的（填写“所投合同包、品目号”）服务。

本投标人对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

★注意：

1、请投标人按照实际情况编制填写本声明函，并在相应的（）中打“√”。

2、投标人应认真对照《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号）规定的划分标准，并按照国家统计局现行的关于统计上大中小微型企业划分办法的有关规定准确划分企业类型。

3、若《中小企业声明函》内容不真实，视为提供虚假材料。

4、投标人为监狱企业的，可不填写本声明函。

5、投标人为残疾人福利性单位的，可不填写本声明函。

6、纸质投标文件正本中的本声明函（若有）应为原件。

投标人：（全称并加盖单位公章）

投标人代表签字：

日期：    年   月   日

三-2-③小型、微型企业等证明材料（价格扣除适用，若有）

编制说明

1、投标人应按照招标文件要求提供相应证明材料（包括但不限于：投标人或制造企业所在地的县级或以上中小企业主管部门的认定证明），证明材料应与《中小企业声明函》的内容相一致，否则视为《中小企业声明函》内容不真实。

2、投标人为监狱企业的，根据其提供的由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件进行认定，监狱企业视同小型、微型企业。

3、投标人为残疾人福利性单位的，根据其提供的《残疾人福利性单位声明函》（格式附后）进行认定，残疾人福利性单位视同小型、微型企业。残疾人福利性单位属于小型、微型企业的，不重复享受政策。

附：

残疾人福利性单位声明函（价格扣除适用，若有）

本投标人郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库[2017]141号）的规定，本投标人为符合条件的残疾人福利性单位，且本投标人参加贵单位的（填写“项目名称”）项目采购活动：

（ ）提供本投标人制造的（填写“所投合同包、品目号”）货物，

（ ）由本投标人承担的（填写“所投合同包、品目号”）工程，

（ ）由本投标人提供的（填写“所投合同包、品目号”）服务；或

（ ）提供其他残疾人福利性单位制造的（填写“所投合同包、品目号”）货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本投标人对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

★注意：

1、请投标人按照实际情况编制填写本声明函，并在相应的（）中打“√”。

2、纸质投标文件正本中的本声明函（若有）应为原件。

3、若《残疾人福利性单位声明函》内容不真实，视为提供虚假材料。

4、符合财政部、民政部、中国残联文件（财库[2017]141号）规定的残疾人福利性单位提供本单位制造的货物、承担的工程或服务，或提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）可享受价格扣除。

投标人：（全称并加盖单位公章）

投标人代表签字：

日期：    年   月   日

三-3招标文件规定的其他价格扣除证明材料（若有）

编制说明

若投标人可享受招标文件规定的除“节能（非强制类）、环境标志产品价格扣除”及“小型、微型企业产品等价格扣除”外的其他价格扣除优惠，则投标人应按照招标文件要求提供相应证明材料。

四、招标文件规定的加分证明材料（若有）

四-1优先类节能产品、环境标志产品加分证明材料（若有）

四-1-①优先类节能产品、环境标志产品统计表（加分适用，若有）

招标编号：

货币及单位：人民币元

|  | 本合同包内属于节能、环境标志产品的情况 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 合同包 | 品目号 | 货物名称 | 单价 （现场） | 数量 | 总价 （现场） | 认证种类 |
| * | *-1 |  |  |  |  |  |
|  | … |  |  |  |  |  |
| 备注 | a.合同包内属于节能、环境标志产品的报价总金额： ； b.合同包投标总价（报价总金额）： ； c.“合同包内属于节能、环境标志产品的报价总金额”占“合同包投标总价（报价总金额）”的比例（以%列示）： 。 |  |  |  |  |  |

★注意：

1、对节能、环境标志产品计算加分时，只依据投标文件“四-1-②优先类节能产品、环境标志产品加分证明材料（加分适用，若有）”。

2、本表以合同包为单位，不同合同包请分别填写；同一合同包请按照其品目号顺序分别填写。

3、具体统计、计算：

3.1 若节能、环境标志产品仅是构成投标产品的部件、组件或零件，则该投标产品不享受鼓励优惠政策。同一品目中各认证证书不重复计算加分。强制类节能产品不享受加分。

3.2计算结果若除不尽，可四舍五入保留到小数点后两位。

3.3投标人应按照招标文件要求认真统计、计算，否则评标委员会不予认定。

3.4若无节能、环境标志产品，不填写本表，否则，视为提供虚假材料。

4、纸质投标文件正本中的本表（若有）应为原件。

投标人：（全称并加盖单位公章）

投标人代表签字：

日期：    年   月   日

四-1-②优先类节能产品、环境标志产品证明材料（加分适用，若有）

编制说明

除招标文件另有规定外，投标人应按照招标文件第二章（表1）第13项规定提供相应证明材料。

四-2招标文件规定的其他加分证明材料（若有）

编制说明

若投标人可享受招标文件规定的除“优先类节能产品、环境标志产品加分”外的其他加分优惠，则投标人应按照招标文件要求提供相应证明材料。

封面格式

福建省政府采购投标文件

（技术商务部分）

（填写正本或副本）

项目名称：（由投标人填写）

备案编号：（由投标人填写）

招标编号：（由投标人填写）

所投合同包：（由投标人填写）

投标人：（填写“全称”）

（由投标人填写）年（由投标人填写）月

索引

一、标的说明一览表

二、技术和服务要求响应表

三、商务条件响应表

四、投标人提交的其他资料（若有）

★注意

技术商务部分中不得出现报价部分的全部或部分的投标报价信息（或组成资料），否则符合性审查不合格。

一、标的说明一览表

招标编号：

| 合同包 | 品目号 | 投标标的 | 数量 | 规格 | 来源地 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| * | *-1 |  |  |  |  |  |
|  | … |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |

★注意：

1、本表应按照下列规定填写：

1.1“合同包”、“品目号”、“投标标的”及“数量”应与招标文件《采购标的一览表》中的有关内容（“合同包”、“品目号”、“采购标的”及“数量”）保持一致。

1.2“投标标的”为货物的：“规格”项下应填写货物制造厂商赋予的品牌（属于节能、环保清单产品的货物，填写的品牌名称应与清单载明的品牌名称保持一致）及具体型号。“来源地”应填写货物的原产地。“备注”项下应填写货物的详细性能说明及供货范围清单（若有），其中供货范围清单包括但不限于：组成货物的主要件和关键件的名称、数量、原产地，专用工具（若有）的名称、数量、原产地，备品备件（若有）的名称、数量、原产地等。

1.3“投标标的”为服务的：“规格”项下应填写服务提供者提供的服务标准及品牌（若有）。“来源地”应填写服务提供者的所在地。“备注”项下应填写关于服务标准所涵盖的具体项目或内容的说明等。

2、投标人需要说明的内容若需特殊表达，应先在本表中进行相应说明，再另页应答，否则投标无效。

3、投标文件中涉及“投标标的”、“数量”、“规格”、“来源地”的内容若不一致，应以本表为准。

4、纸质投标文件正本中的本表应为原件。

投标人：（全称并加盖单位公章）

投标人代表签字：

日期：    年   月   日

二、技术和服务要求响应表

招标编号：

| 合同包 | 品目号 | 技术和服务要求 | 投标响应 | 是否偏离及说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| * | *-1 |  |  |  |
|  | … |  |  |  |
| … |  |  |  |  |

★注意：

1、本表应按照下列规定填写：

1.1“技术和服务要求”项下填写的内容应与招标文件第五章“技术和服务要求”的内容保持一致。

1.2“投标响应”项下应填写具体的响应内容并与“技术和服务要求”项下填写的内容逐项对应；对“技术和服务要求”项下涉及“≥或＞”、“≤或＜”及某个区间值范围内的内容，应填写具体的数值。

1.3“是否偏离及说明”项下应按下列规定填写：优于的，填写“正偏离”；符合的，填写“无偏离”；低于的，填写“负偏离”。

2、投标人需要说明的内容若需特殊表达，应先在本表中进行相应说明，再    另页应答，否则投标无效。

3、纸质投标文件正本中的本表应为原件。

投标人：（全称并加盖单位公章）

投标人代表签字：

日期：    年   月   日

三、商务条件响应表

招标编号：

| 合同包 | 品目号 | 商务条件 | 投标响应 | 是否偏离及说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| * | *-1 |  |  |  |
|  | … |  |  |  |
| … |  |  |  |  |

★注意：

1、本表应按照下列规定填写：

1.1“商务条件”项下填写的内容应与招标文件第五章“商务条件”的内容保持一致。

1.2“投标响应”项下应填写具体的响应内容并与“商务条件”项下填写的内容逐项对应；对“商务条件”项下涉及“≥或＞”、“≤或＜”及某个区间值范围内的内容，应填写具体的数值。

1.3“是否偏离及说明”项下应按下列规定填写：优于的，填写“正偏离”；符合的，填写“无偏离”；低于的，填写“负偏离”。

2、投标人需要说明的内容若需特殊表达，应先在本表中进行相应说明，再另页应答，否则投标无效。

3、纸质投标文件正本中的本表应为原件。

投标人：（全称并加盖单位公章）

投标人代表签字：

日期：    年   月   日

四、投标人提交的其他资料（若有）

编制说明

1、招标文件要求提交的除“资格及资信证明部分”、“报价部分”外的其他证明材料或资料加盖投标人的单位公章后应在此项下提交。

2、招标文件要求投标人提供方案（包括但不限于：组织、实施、技术、服务方案等）的，投标人应在此项下提交。

3、除招标文件另有规定外，投标人认为需要提交的其他证明材料或资料加盖投标人的单位公章后应在此项下提交。

采购文件相关附件